江苏洋河酒厂股份有限公司研发中心大楼

实验室项目
招 标 文 件

项目名称:    洋河酒厂股份有限公司研发中心大楼实验室项目   
招 标 人:            江苏洋河酒厂股份有限公司            

二○一五年十二月 

目    录

第一章  招标公告（资格后审）

第二章  投标须知
第三章  合同文件格式及合同条款
第四章  技术规范及要求
第五章  投标文件部分格式

洋河酒厂股份有限公司研发中心大楼实验室项目        招标公告(资格后审)
江苏洋河酒厂股份有限公司的研发中心大楼工程已经相关文件批准建设，建设资金来自于自筹资金 ，现已落实。项目已具备招标条件，现对该项目的实验室项目进行公开招标。

1．项目概况与招标范围

1.1工程地点：宿迁市洋河新区
1.2工程规模：投资约780万元
1.3工期：完成设备交货及安装时间为接到招标人书面通知后的120日历天，同时服从招标人的管理和施工进度要求，及时做好相关的管线预埋工作。（免费维保期为自产品调试合格运转且双方签署最终验收合格证书之日起 24 个月）
1.4质量要求：符合国家、行业标准及本招标文件技术规格书的要求
1.5工程进度款的支付时间、方式:

（1）双方签订本合同之前，乙方提交金额为合同总价5%的履约保证金；（2）所有货到现场后经甲方验收合格后，甲方向乙方支付该批货物合同价款65%的货款；（3）全部设备及管道安装调试完毕，经过合同约定各方最终验收合格后45天内，甲方向乙方支付合同总价的20%，同时无息退还卖方的履约保证金；（4）审计结束后45天内，甲方向乙方支付至结算总价的90%；（5）其余10%款项，在第1年期质保期满结束后，无质量问题支付5%，第2年质保期满结束后，无质量问题支付5%。

1.6 本次招标工程共分一个标段。招标内容为：洋河酒厂研发中心实验室项目实验室家具、实验室通风管道、通风变风量控制系统、气体管路系统、洁净室装修等（包括采购物品的提供、运输、装卸、安装、检验、测试、验收售后服务等，及本招标文件清单、技术要求及标准所有内容）
2．资格审查方法

本工程招标采用 资格后审，资格审查方法：合格制。

3．评标方法

本工程采用评标方法：综合评估法。

4．申请人资格要求

4.1投标人须是企业财务状况良好，依法缴纳税收且具有独立承担民事责任的法人或其他经济组织；

4.2单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加本项目同一标段投标。否则，相关投标均无效；

4.3投标人业绩：投标人自2012年1月1日以来具有单项合同额不低于1000万元的实验室家具及配套系统设备供货、安装运行业绩。投标人须提供合同原件作为证明材料，并列出业绩清单，清单中包括使用单位名称、装置名称、规格型号、投运日期、联系方式、运行状态证明等信息。
4.4本招标项目不接受联合体投标；

4.5其他条件：（1）企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；（2）未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；（3）中标后不得转包、分包； 

5．报名要求及招标文件、图纸等资料的获取
5.1报名时间：2015年12月23日—2015年12月29日, 8：30—11：30，14：00—17：30（节假日、公休日除外）；

5.2报名及文件领取地点：宿迁市西湖路308号万源商厦八楼8011室；

5.3招标文件获取方式：现场购买，400元。购买谈判文件时，须提供营业执照复印件、法定代表人身份证明（或法人授权委托书）原件、法定代表人或法人授权委托人身份证原件。
6．不接受投标人参加投标的情形
6.1有违反法律、法规行为，依法被取消投标资格且期限未满的；
6.2因招标投标活动中有违法违规等不良行为，被招标投标管理部门公示限制且限制期限未满的。

7．投标文件的提交
7.1投标截止时间为2016年1月14日下午14时30分
7.2开标地点为：江苏省宿迁市洋河镇中大街118号 江苏洋河酒厂股份有限公司 工会舞厅
8．联系方式

招标人名称：江苏洋河酒厂股份有限公司
联系人：张兵       姜楠
联系电话： 0527-84939312    0527-88811909

第二章 投标人须知

1、 投标须知前附表1

	序号
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1
	1.1
	招标人
	名称：江苏洋河酒厂股份有限公司
地址：宿迁市洋河新区
联系人：张兵
联系电话：

	2
	1.1
	项目名称
	洋河酒厂股份有限公司研发中心大楼实验室项目

	4
	1.1
	工程地点
	宿迁市洋河新区

	5
	1.2
	资金来源
	国有资金

	6
	1.2
	出资比例
	100%

	7
	1.2
	资金落实情况
	已落实

	8
	1.3
	招标范围、标段划分
	洋河酒厂研发中心实验室项目实验室家具、实验室通风管道、通风变风量控制系统、气体管路系统、洁净室装修等（包括采购物品的提供、运输、装卸、安装、检验、测试、验收售后服务等，及本招标文件清单、技术要求及标准所有内容）

	9
	1.3
	工期
	完成设备交货及安装时间为接到招标人书面通知后的120日历天，同时服从招标人的管理和施工进度要求，及时做好相关的管线预埋工作

	10
	1.3
	质量标准
	符合国家、行业标准及本招标文件技术规格书的要求

	11
	1.5.1
	投标人资质条件、能力
	详见招标公告

	12
	
	招标文件的发售时间和地点
	详见招标公告

	13
	1.10.1
	踏勘现场
	招标人不组织踏勘现场，投标人自行踏勘现场可直接与招标人联系：

联系人：张兵  姜楠
联系电话：0527-84939312    0527-88811909

	14
	1.11.1
	投标预备会
	不召开

	15
	2.2.1
	投标人提出问题的截止时间
	投标截止时间10天前

	16
	2.2.2
	招标人书面澄清或修改的时间
	投标截止时间15日前 

	17
	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清或修改的时间
	招标文件澄清或修改发出后24小时内

	18
	3.2.5
	投标报价方式
	固定综合单价

	19
	3.3.1
	投标有效期
	 60日历天（从投标截止之日算起）

	20
	3.4.1
	投标保证金
	投标人应在开标前以现金方式向招标人提交投标保证金，否则招标人将拒绝其投标。投标保证金的金额：人民币壹拾肆万元整。

	21
	3.5.3
	签字或盖章要求
	投标文件封面、投标函及招标文件所提供的文件格式或表式中已表明需盖章或签字的各个部分均应按要求盖章或签字。由委托代理人签字或盖章的，在投标文件中须同时提交法定代表人签署授权委托书。授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则授权委托书无效。

	22
	3.5.4
	投标文件份数
	书面投标文件七份，其中：一份正本，六份副本；产品样品：进口通风柜1台、实验室边台1台、控制系统1套；另提供产品彩页一份

	23
	3.5.5
	装订要求
	除特别说明外，全套投标文件的书面部分均使用A4规格纸张无线胶装方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订；

	24
	4.1
	投标文件密封与标记
	1、投标人应将投标文件书面部分的正本、副本分别密封，并在每个密封袋上清楚地标明“正本”、“副本”，产品样品可不密封；

2、所有投标文件的密封袋的封口处均应加盖投标人公章；

3、投标人应在每个封套的封面上标明：
招标人名称：                        
项目名称：                          
投标人名称：   （全称）             
本投标文件在2015年  月  日下午14时30分前不得开启

	25
	4.2.2
	投标文件递交截止时间、地点
	递交投标文件截止时间：2015年1月14日下午14时30分

递交投标文件地点：江苏省宿迁市洋河镇中大街118号 江苏洋河酒厂股份有限公司 工会二楼舞厅

	26
	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标文件递交截止时间

开标地点：同递交投标文件地点

	27
	7.2
	履约担保
	履约担保的形式：履约保证金，提交至招标人指定帐户
履约担保的金额：中标价的5%

	28
	
	评标方法
	综合评估法


前附表2

	序号
	内     容     规     定

	30
	友 情 提 醒

一、投标人未在投标截止时间前提交以下资料或证件原件供评标委员会审查的，视为自动弃权，按废标处理：
1、投标人法人营业执照副本；

2、投标人业绩证明材料。证明材料为合同原件，并列出业绩清单，清单中包括使用单位名称、装置名称、规格型号、投运日期、联系方式、运行状态证明等信息；
3、投标保证金；

二、投标单位的法定代表人（或其委托代理人）应携带本人法人资格证明或法人授权委托书、身份证，按时到达开标会议现场，否则其投标文件按废标处理。

开标现场要求提供居民身份证而未提供居民身份证的视同未到场。

三、凡投标文件有下列情况之一的，视同未能对招标文件作出实质性响应，按废标处理：

1、投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人签字或其委托代理人签字的；或在投标截止时间前没有提供合法、有效的法定代表人法人资格证明及其居民身份证或其授权委托代理人的法人授权委托书及其居民身份证；
2、未按招标文件要求提供投标保证金的；

3、未按招标文件规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

4、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

5、投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；

6、投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

7、投标文件载明的招标项目完成期限或质量要求未满足招标文件规定的；

8、明显不符合技术规范、技术标准的要求；

9、投标报价超过招标文件规定的限价的；

   10、不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

   11、投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

   12、投标文件提出了不能满足招标文件要求的条件，或提出了招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

   13、以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

   14、经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；

   15、未按招标文件要求提供投标文件的；

   16、本招标文件对重大偏差的特殊规定：投标产品技术参数、配置、性能未满足招标文件技术规范及要求的。

四、投标人有下列情形之一的，认定为串通投标，作废标处理：

1、不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的，或者不同投标人的投标文件错漏之处一致，且没有合理解释的；

2、不同投标文件的投标报价或报价组成异常一致或呈规律性变化的；

3、不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人的；

4、不同投标人的投标文件相互混装的；

5、不同投标人委托同一人投标的；

6、不同投标人聘请同一人就同一标段为其投标提供技术或者经济咨询服务的，但招标工程本身要求采用专有技术的除外；

7、评标委员会认定的其他串标情形。


2、 投标须知

1. 总则

1.1 项目概况

根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对洋河酒厂股份有限公司研发中心大楼实验室项目进行公开招标。本招标项目说明详见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

本招标项目资金来源和落实情况见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、工期、交货期和质量要求

本招标项目招标范围、工期、交货期及质量要求见投标人须知前附表。

本次招标工程共分一个标段。招标内容为：洋河酒厂研发中心实验室项目实验室家具、实验室通风管道、通风变风量控制系统、气体管路系统、洁净室装修等（包括采购物品的提供、运输、装卸、安装、检验、测试、验收售后服务等，及本招标文件清单、技术要求及标准所有内容）。
1.4 现场条件

投标人应提前、实地踏勘现场，充分考虑自然、气候、降雨、现场等各种情况和条件可能对施工造成的各种影响和风险，发包人对此不承担任何义务和费用。

1.5 投标人资格要求

投标人应具备资质条件、财务要求、信誉要求及其他要求,详见投标人须知前附表和招标公告。

1.6 费用承担

1.6.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。中标人应按规定标准向代理单位交纳代理服务费。
1.7 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.8 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用简体中文。必要时专用术语应附有简体中文注释。

1.9 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.10 踏勘现场

1.10.1本次招标项目不组织踏勘现场，投标人自行踏勘现场可直接与招标人联系。

1.10.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.10.3投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.10.4招标人在踏勘现场中介绍工程场地等施工情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.11 投标预备会

不召开。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

　　本招标文件包括：

2.1.1招标公告；

2.1.2投标须知；

2.1.3评标办法；

2.1.4合同文件格式及合同条款；

2.1.5技术规范及要求；

2.1.6投标文件部分格式；

根据本须知第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，均构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清与修改

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人，不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。如投标人在规定时间内不向招标人或招标代理机构发出确认已收到该修改确认回执，由此造成的相关责任，应由投标人自行承担。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成 

3.1.1投标文件由投标函部分、技术部分、商务部分、产品样品等四部分组成，每部分至少应包含如下内容。

3.1.2投标函部分主要包括如下内容：

3.1.2.1投标函、履约保证金缴纳承诺函；  

3.1.2.2商务条款偏离表；

3.1.2.3技术规格偏离表；

3.1.2.4营业执照复印件；
3.1.2.5投标人业绩。投标人须提供合同原件作为证明材料，并列出业绩清单，清单中包括使用单位名称、装置名称、规格型号、投运日期、联系方式、运行状态证明等信息。
3.1.2.12投标人须知前附表规定的其他材料。

3.1.3技术方案部分主要包括如下内容：

3.1.3.1供货范围及技术说明书，具体包括：

3.1.3.1.1投标供货报价的设备的品牌、规格、型号、原产地 ；

3.1.3.1.2产品技术性能数据和技术性能的详细描述（包含对招标要求的响应）；

3.1.3.2供货范围及技术说明书的编制要求：

对招标文件及施工图纸规定的技术及参数要求，投标人的投标产品必须符合招标文件要求。投标人在投标书中必须对所提供设备材料的具体参数值据实应答，并应提供生产厂提供的相关技术资料。否则视为不响应或不接受招标文件要求；

供货范围及技术说明书是对本投标报价所包含的供货和责任范围、产品技术规格、功能配置、技术特征和性能的详细描述。投标人提供的供货范围及技术说明书，将作为中标后签订的供货合同的技术附件；

3.1.3.3安装施工方案：

3.1.3.3.1主要施工方法；

3.1.3.3.2工程投入的主要施工机械设备及安装调试检测设备情况；

3.1.3.3.3主要施工机械进退场计划；

3.1.3.3.4劳动力安排计划及管理机构配置；

3.1.3.3.5确保工程质量的技术组织措施；

3.1.3.3.6确保安全生产的技术组织措施；

3.1.3.3.7确保文明施工的技术组织措施；

3.1.3.3.8确保工期的技术组织措施；

3.1.3.3.9有必要说明的其它内容等；

3.1.3.4售后服务方案：

3.1.3.4.1售后免费维保期限；

3.1.3.4.2售后服务体系及配套管理制度；

3.1.3.4.3免费维保期内发生各类故障的保修范围、服务内容及措施；

3.1.3.4.4免费维保期间设备损坏件全部免费更换的承诺；

3.1.3.4.5产品质保期满后各种设备、易耗零配件损坏免费维修只收取更换材料成本费的承诺；

3.1.3.4.6可提供的技术培训方案及其他优惠服务。

3.1.4商务部分主要包括下列内容：

3.1.4.1报价一览表；

3.1.4.2投标报价汇总表；
3.1.5投标产品彩页一份；

3.1.6投标产品样品。
3.2 投标报价

3.2.1投标报价方式为固定综合单价，报价货币为人民币；投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内的全部内容，以及为完成上述内容所必须的临时工程、材料、劳务及所需的全部费用（投标人对此应充分理解和认识，并完全响应），各投标单位应充分考虑各类市场风险和政策性调整确定风险系数计入报价，中标价一经确定，今后不作调整。具体包括设计费、各种设备材料和随机备件及专用工具供应、配件、采购、运输、国外运输及运输保险费、施工设备、施工机械进退场费、劳务、管理、材料、安装、材料设备抽样检测费、维护、利润、税金、保险、调试费、配合费、免费维保期内所需的维护费用、维护人员培训费、招标服务费及完成整个系统功能并达到技术规范要求的投标人认为需要的其他费用等一切费用。在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的投标报价之中。且并不因此而影响交付招标人使用的时间。
投标单位应对施工现场进行详细的踏勘，了解工程的具体位置，工程施工的具体范围、拆除加固工作是否完成、施工车辆的行进路线、施工便道、运输、储存空间、装卸限制、垃圾清理外运及一切可能影响到正常施工的因素，并将之考虑计入投标报价中。

3.2.2包装要求及费用承担：按中标单位的标准包装，但应考虑到防漏、防潮、防震、防盗和可能会发生的野蛮装卸等内陆运输及多次装卸之需要。费用包含在投标总价中，由中标单位承担。

3.2.3运输方式及费用承担（含保险）：运杂费及运输保险费包含在投标总价中，由中标单位承担。

3.2.4.4投标人应按招标人提供的技术参数和投标人的优化设计方案报价，每一项目、每一规格产品只允许有一个报价。任何有选择的报价都将不为招标人所接受。投标人有未列的项目或所需的各种设备、材料、备品备件等等，在实施后，招标人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的项目内。

3.2.5投标人的投标报价应包含支付给施工总承包单位2%的施工配合费。
3.2.6本项目投标人投标报价的最高投标限价为人民币柒佰捌拾万元整（￥：7800000），招标人不接受高于此最高投标限价的投标报价。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 

3.4 投标保证金

3.4.1投标人应在开标前以现金方式提交人民币壹拾肆万元的投标保证金，否则招标人将拒绝其投标。投标担保使用投标保证金形式，具体采用现金方式。投标人应在投标截止时间前将投标保证金提交至招标人处。

3.4.2未中标的投标单位的投标保证金当场退还，中标单位的投标保证金于签订合同并支付招标服务费后退还（无息）。

3.4.3出现下列情况之一的，将没收其投标保证金：

⑴到达开标时间后，投标单位提出修改或撤回投标文件的；

⑵弄虚作假、串通报价或扰乱评选工作的；

⑶中标后无正当理由拒签合同的；

⑷拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的。
3.5投标文件的编制

3.5.1 投标文件应按 “投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.5.2 投标文件应当对招标文件有关交货期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.5.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.5.4投标人需提供书面投标文件七份，正本一份, 副本六份（含对投标文件的补充、修改内容），产品样品：进口通风柜1台、实验室边台1台、控制系统1套，另提供产品彩页一份。除特别说明外，投标文件的所有内容均采用书面方式。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.5.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的正本与副本应分开包装，并在封套的封口处加盖投标人单位公章，产品样品可不密封。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表第4.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的截止时间及地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4有下列行为之一的投标人，招标人不接受其参加投标：

4.2.4.1有违反法律、法规行为，依法被取消投标资格且期限未满的；

4.2.4.2因招标投标活动中有违法违规等不良行为，被招标投标管理部门公示限制投标且限制期限未满的。

4.2.4.3 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标文件递交截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本须知第3.5.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本须知第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1招标人按本须知前附表所规定的时间和地点公开开标。

投标单位的法定代表人（或其委托代理人）应携带本人法人资格证明或法人授权委托书、身份证，按时到达开标会议现场，否则其投标文件按废标处理。

开标现场要求提供居民身份证而未提供居民身份证的视同未到场。

5.1.2投标人在递交投标文件的同时应提交以下证件或资料等的原件以供评标委员会对投标人的投标资格进行审核。具体包括：

5.1.2.1投标人企业法人营业执照副本；

5.1.2.2投标人业绩证明材料。证明材料为合同原件，并列出业绩清单，清单中包括使用单位名称、装置名称、规格型号、投运日期、联系方式、运行状态证明等信息；   

5.1.2.3投标保证金；

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

5.2.1 宣布开标纪律；

5.2.2 公布在投标截止时间前递交投标文件和投标保证金的投标人名称，剔除不合格投标人；

5.2.3 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

5.2.4 审查并宣布投标人法人代表或授权委托人及项目负责人到场情况，剔除不合格投标人；

5.2.5 按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况，剔除不合格投标人；

5.2.6 根据投标保证金递交及现场审查情况，宣布合格的投标人名称；

5.2.7 按照投标人须知前附表的规定确定并宣布现场合格投标人投标文件的开标顺序；

5.2.8 设有最高限价的，公布最高限价；

5.2.9 按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标报价、质量目标、交货期及其他内容，并记录在案；

5.2.10 投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

5.2.11 开标结束。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标委员会由招标人根据法律、法规、规章的相关规定组建，负责清标与评标活动。

6.1.2 开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料及中标候选人的推荐情况及与评标有关的其他任何情况均严格保密。

6.2 投标文件的澄清

6.2.1在评标过程中，评标委员会认为需要，可要求投标单位对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标单位应做出书面答复。书面答复中不得变更价格、交货期、质量等级等实质性内容。

6.2.2书面答复须经投标单位法定代表人或其授权委托代理人的签字或印签，签字或盖印签的书面答复将视为投标文件的组成部分。投标文件递交截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

6.2.3投标文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额和单价金额与数量的乘积不一致的，以单价金额与数量的乘积为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。投标文件的商务标中出现报价金额、交货期质量等级有差别时，均以投标函中的报价金额、交货期、质量等级为准。

评标委员会将按上述原则，要求投标人改正报价中的算术错误，改正后的投标报价由投标人书面确认，并对投标人起约束作用，如投标人不接受修改后的报价，则其投标将被拒绝。
6.3 投标文件的审查

6.3.1在评标过程中，评标委员会若发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标将作废标处理。

6.3.2在评标过程中，评标委员会若发现投标人在报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标将作废标处理。

6.3.3投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

评标委员会将审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应的投标，将作废标处理。

6.3.4投标文件细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。

6.3.5投标文件有下述情形之一的，属重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应并按前条规定作废标处理：

6.3.5.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人签字或其委托代理人签字的；或在投标截止时间前没有提供合法、有效的法定代表人法人资格证明及其居民身份证或其授权委托代理人的法人授权委托书及其居民身份证；
6.3.5.2 未按招标文件要求提供投标保证金的；

6.3.5.3 未按招标文件规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

6.3.5.4投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

6.3.5.5投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；

6.3.5.6投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

6.3.5.7投标文件载明的招标项目完成期限或质量要求未满足招标文件规定的；

6.3.5.8明显不符合技术规范、技术标准的要求；

6.3.5.9投标报价超过招标文件规定的限价的；

6.3.5.10不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

6.3.5.11投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

6.3.5.12投标文件提出了不能满足招标文件要求得条件，或提出了招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；
6.3.5.13以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

6.3.5.14经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；

6.3.5.15、未按招标文件要求提供投标文件的；

6.3.5.16、本招标文件对重大偏差的特殊规定：投标产品技术参数、配置、性能未满足招标文件技术规范及要求的。

6.4 定标

6.4.1 评标委员会按照 “评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审，向招标人提出书面评标报告，并推荐一至三个有排列顺序的合格的中标候选人，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人，也可以授权评标委员会直接确定中标人。 “评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.4.2评标委员会根据规定否决不合格投标或者界定为废标后，若有效投标人不足三家且投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标；若有效投标人不足三家，且有效投标的技术方案合理可行，同其它所有投标人的报价相比其报价比较低，且在招标人的期望值范围内，评标委员会应当根据招标文件评标办法的规定继续评标并从有效投标中推荐中标候选人。

7. 合同授予

7.1 中标通知

7.1.1 在本须知第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.1.2中标人在领取中标通知书前需按规定标准支付招标服务费。

7.2 履约担保

7.2.1履约担保的形式：履约保证金，签订合同前提交至招标人指定帐户
7.2.2履约担保的金额：中标价的5% 

7.3签订合同

7.3.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，并经招标投标监管部门备案后生效。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 

7.3.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 

7.3.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目全部内容，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

8.1.1有下列情形之一的，招标人将重新招标：

8.1.1.1投标截止时间止，投标人少于3个的；

8.1.1.2 经评标委员会评审后否决所有投标的。
三、评标、定标办法
一、评标办法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，将从投标人基本情况、企业认证证书、投标人业绩、技术部分、投标报价等方面按照本章确定的评分标准进行综合计分，评分采用百分制，分项得分保留两位小数，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

二、初步评审标准
评标委员会审查每一个投标文件，根据初步评审标准对投标文件进行初步评审，对照第6.3条款，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。
评标委员会可以要求投标人评审标准规定的有关证明和证件的原件，以便核验。投标人不能说明理由又拒不提供的有关证明和证件的原件的，经评标委员会认定该项评审因素不符合评审标准的作无效标处理。
1、 形式评审标准：
	清标因素
	清标标准

	投标人名称
	与营业执照一致

	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章

	投标文件格式
	符合“投标文件格式”的要求

	报价唯一
	只能有一个有效报价


2、资格评审标准：

	清标因素
	清标标准

	营业执照
	具备有效的营业执照

	资格要求
	1. 投标人须是企业财务状况良好，依法缴纳税收且具有独立承担民事责任的法人或其他经济组织；
2、单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加本项目同一标段投标。否则，相关投标均无效；
3. 投标人业绩：投标人自2012年1月1日以来具有单项合同额不低于1000万元的实验室家具及配套系统设备供货、安装运行业绩。投标人须提供合同原件作为证明材料，并列出业绩清单，清单中包括使用单位名称、装置名称、规格型号、投运日期、联系方式、运行状态证明等信息。

	其他要求
	1、企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

2、未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

3、本工程不接受联合体投标。

4、中标后不得转包、分包；


3、响应性清标： 

	清标因素
	清标标准

	投标范围
	洋河酒厂研发中心实验室项目实验室家具、实验室通风管道、通风变风量控制系统、气体管路系统、洁净室装修等（包括采购物品的提供、运输、装卸、安装、检验、测试、验收售后服务等，及本招标文件清单、技术要求及标准所有内容）

	工期要求
	完成设备交货及安装时间为接到招标人书面通知后的120日历天，同时服从招标人的管理和施工进度要求，及时做好相关的管线预埋工作

	免费维保期
	自产品调试合格运转且双方签署最终验收合格证书之日起 24 个月

	质量要求
	符合国家、行业标准及本招标文件技术规格书的要求

	投标有效期
	60日历天

	投标保证金
	人民币壹拾肆万元整

	权利义务
	符合招标文件中建设工程施工合同规定

	已标价项目清单
	符合招标文件“货物清单”给出的范围及数量

	技术标准和要求
	符合招标文件“技术标准和要求”规定


评标委员会核对清标情况，确认有效投标单位及投标价格，对投标人进行澄清、说明或补正。投标人应当按照要求进行澄清、说明或补正，投标人拒绝的，评标委员会可以否决其投标。

3、 主要从以下几方面对投标文件进行详细评审和打分
（1） 投标人基本情况（1分）

投标公司的综合实力、知名度和信誉等情况；银行资信、政府部门（企业第三方）信用等级证书。评标委员会根据投标人提供的企业财务报表、银行资信证明、信用等级证书以及投标人提供的其它证明材料等原件对比打分，本项最高得1分。

（2） 企业体系认证证书（3分）

1、 投标人拥有ISO9000质量体系认证书并在有效期内的得1分，没有不得分；
2、 投标人拥有ISO14001环境管理体系认证书并在有效期内的得1分，没有不得分；
3、 投标人拥有职业健康管理体系认证书并在有效期内的得1分，没有不得分；
（3） 投标人业绩（2分）

投标人自2012年1月1日以来具有单项合同额在1000万元的实验室家具及配套系统设备供货、安装运行业绩的，有一项不得分，每多一项得1分，本项最高得2分。投标人须提供合同原件作为证明材料，并列出业绩清单，清单中包括使用单位名称、装置名称、规格型号、投运日期、联系方式、运行状态证明等信息。

（4） 技术部分（20分）

1、 加工能力、制造水平（0-2分）：根据制造商的车间面积、装备水平、产品种类、产值规模、技术设计力量、设备制作生产工艺、检验、质保体系，及质量标准进行综合对比打分；

2、 实验室家具系统产品（0-2分）：根据功能的满足及优越性、设备材料部件的选配对比打分；

3、 通风变风量控制系统（0-2分）：根据功能的满足及优越性、设备材料部件的选配对比打分；

4、 实验室通风管道、气体管路系统的设备材料部件的选配（0-2分）；

5、 组织实施方案（0-2分）：根据投标人组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括货物供货、验货、组装就位、关键步骤的思路和要点以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤等内容，特别是同总包单位配合处置方案。

6、 投标人的本项目人员配置的情况（0-1分）

7、 承诺和优惠情况（0-2分）：是否给出优惠和承诺，程度如何；以及针对本次采购的其他特殊优惠承诺情况，及其可实现程度等；

8、 售后服务方案情况（0-2分）：投标人是否具有较强的本地化服务能力，提供的售后服务方案的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施、售后服务年限、质保期内外的后续技术支持和维护能力情况；

9、 样品（0-5分）：对投标人提供的样品的制作工艺、外观样式、材料设备选用等进行打分，不提供不得分：

（五）投标价格（74分）

1、评标基准价

评标基准价=各有效投标人投标报价的算术平均值×93%。 各投标人的投标报价与评标基准价相比较，每高出1%扣1分，每低1%扣0.5分，不足1%的，采用插入法，得分保留小数点后两位。
计分及定标办法

（1）评委根据招标文件、投标文件，按照评分办法，统一认定投标人的客观指标分值；加上评委个人评判分值，得出每个评委评标分数。评标打分结果为：所有评委打分的算术平均值，作为该投标人的最终得分。计分过程按四舍五入取至小数点后两位。
    （2）按评委计分结果,评委会向招标人提供书面评标报告书，以得分高低为序推荐1-3名中标候选人。

（3）招标人有在定标前对各投标人考察的权利，如发现中标候选人有弄虚作假或不具备完成本项目能力的，将取消其中标资格。

三、中标人的确定

1、评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐1-3名中标候选人。
2、评标委员会完成评标后,应当向招标人提交书面评标报告。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

第三章  合同文件格式及合同条款
甲方：洋河酒厂股份有限公司

乙方：                                    

兹此，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，买方、卖方就本项目事项协商一致，订立本合同。
一、产品名称及金额
	序号
	产品名称
	规格型号
	品牌
	单位
	数量
	单价（元）
	总金额(元)

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	合计人民币（大写）                                   ￥       

	本项目实行固定综合单价合同，采用全费用综合单价的方式进行报价，综合单价包括设计费、各种设备材料和随机备件及专用工具供应、配件、采购、运输、国外运输及运输保险费、施工设备、施工机械进退场费、劳务、管理、材料、安装、材料设备抽样检测费、维护、利润、税金、保险、调试费、配合费、免费维保期内所需的维护费用、维护人员培训费、招标服务费及完成整个系统功能并达到技术规范要求的投标人认为需要的其他费用等一切费用。在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的投标报价之中。且并不因此而影响交付招标人使用的时间。


二、质量要求：
1、产品的设计及制造质量均应符合最新国家、部委、行业有关标准规范、建筑安装施工规范及招标文件技术要求。
 2、乙方应保证所供设备是全新的、未使用过的，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其设备在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应确保设备的正常使用。在设备最终验收后的质量保证期内，乙方应对由于设计、制造或材料的缺陷而产生的故障负全责。
3、根据商检局或有关部门检验结果或在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，乙方承担修理、调换、退货发生的一切费用和买方的直接经济损失，如因此造成逾期交货的，甲方还有权要求卖方人承担逾期交货违约责任。甲方应尽快以书面形式向卖方提出相关的索赔要求。
4、质量保证期内卖方在收到买方通知 4 小时内应免费维修或更换有缺陷的设备或部件。
5、如果乙方在收到甲方通知后，在合同承诺期内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，甲方根据合同规定对卖方行使的其他权利不受影响。
三、技术标准：

按国家有关最新标准和招标文件技术要求。
四、免费保修期限：
自产品调试合格运转且双方签署最终验收合格证书之日起 24 个月。
五、交货（图）和交工验收时间：

自合同签订后，收到甲方正式书面通知起计 120日历天 内本合同项下设备全部到货并安装完毕。投标人在投标时可提交最短交货期，具体时间签订合同时明确。设备由乙方负责运至建设工地现场（并设备地面卸货至指定地点）。交货时间以设备运抵工地现场日期为准。但若设备在开箱检验、安装调试、设备试运转过程中发现设备质量问题，则交货时间以乙方完全交付符合质量要求的设备时间为准。
六、交货地点：

建设工地现场交货并就位到设计位置。
七、装运通知：

乙方发货前一个星期将有关情况书面通知买方。
八、包装：

除合同另有规定外，卖方提供的全部货物均应按有关标准及防护措施进行包装，这类包装应适合长途运输、防潮、防震、防锈及耐野蛮装卸，以确保货物不致因上述原因受损，使之安全到达工地。任何因包装不妥或因装车、运输、卸车过程中发生损坏或短缺所造成的损失，概由卖方承担。卖方仍须向买方交付符合约定质量之货物。
九、合同生效：

经买卖双方授权代表签字盖章后，合同生效。
十、合同修改：

除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分的情况之外，本合同的条件不得有单方任意变化或修改。

10.1买卖双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并经双方协商一致后签署合同补充协议。
10.2除非买方对设备的型号、规格和涉及价格因素的技术参数和配套件提出修改，卖方不得对合同价格提出修改要求。
十一、技术资料：

自本合同签订之日起10天之内，卖方应正式提供前期施工设计所需设备基础图及土建、工艺、电气、自控相关技术文件。卖方应随机提供产品样本，合格证、设备安装图，电气控制图、使用说明书、维修手册、性能测试报告及有关技术资料。

十二、验收标准：

按本合同第二、三条验收。
验收方法及索赔：
1、设备运抵现场后，买卖双方及有关部门按供货范围清单验收，若与合同约定不符或损坏，卖方应立即补足或更换全新同规格产品，如因补足或更换导致交货迟延的，卖方还应承担逾期交货的违约责任。
2、设备经安装、调试运行后，由卖方、买方及有关部门共同对产品按验收标准进行最终验收，若验收不合格，卖方应及时予以修理、更换，直至验收合格。期间发生的一切相关费用均由卖方负担，买方保留向卖方索赔的权利。如因设备的原因，设备安装调试运行后经两次总体验收仍不合格，买方有权解除本合同，合同解除后，买方有权没收卖方的履约保证金，卖方除应返还买方已支付款项外，还应赔偿买方因此所受的损失。
3、卖方负责合同执行全过程中的技术服务和支持，如负责指导安装调试，对买方的操作、维修人员进行技术培训。此部分技术服务、培训费用也包含在本合同设备报价中。
十三、安全质量管理
 承包方应遵守各级政府主管部门颁发的安全生产管理规范、规程、规定，以及发包方、项目部制定的有关安全生产的各项管理制度，若由于承包方自身原因引起的一切安全责任事故，全部费用（包括政府罚款）由承包方自行承担，并对发包方进行如下经济赔偿：

1）每发生1人次死亡事故，对发包方进行经济赔偿500000元；

2）每发生1人次重伤事故，对发包方进行经济赔偿100000元；

3）每发生1人次轻伤事故，对发包方进行经济赔偿50000元；

发生重伤以上事故后，除对发包方进行经济赔偿外，发包方随时有权中止本合同，并对剩余工程进行估价，发包给其它具备资质的单位。

承包方应遵守各级政府主管部门颁发的质量标准、规范、规程、规定，以及发包方、项目部制定的有关质量管理的各项制度，发生质量事故，承包方承担全部费用（包括政府罚款），并对发包方进行如下经济赔偿：

1）每发生1次特大质量事故，对发包方进行经济赔偿500000元；

2）每发生1次重大质量事故，对发包方进行经济赔偿100000元；

3）每发生1次一般事故，对发包方进行经济赔偿50000元；

发生重大以上质量事故后，除对发包方进行经济赔偿外，发包方随时有权中止本合同，并对剩余工程进行估价，发包给其它具备资质的单位。

十四、售后服务：
乙方指定维修点设在     ，乙方保证维修点提供足够的备件以适应本工程维修需求，以处理所有的维修服务，并提供24小时服务，在接到维修电话后4小时内赶到现场，12小时内提出维修结论或重新开通，并提供不间断的服务直到结束。

质量保证期内出现产品设计及制造的质量问题，乙方应及时免费修理或更换，如发生因较大质量问题则质量保证期顺延。

质量保证期满后，乙方仍应按照上述服务标准提供售后服务，负责产品的终身维修和备品备件的供应。乙方确保有足够的备件、附件和易损件满足设备正常运行需要。

十五、付款方式：

14.1本合同的总价为人民币＿＿＿＿＿＿＿＿＿，结算按实际图纸、设计变更和其他工程联系单根据规范调整，另外除不可抗力外，其它因素均不予以调整。
14.2、付款进度

（1）双方签订本合同之前，乙方提交金额为合同总价5%的履约保证金。

（2）所有货到现场后经甲方验收合格后，甲方向乙方支付该批货物合同价款65%的货款；

（3）全部设备及管道安装调试完毕，经过合同约定各方最终验收合格后45天内，甲方向乙方支付合同总价的20%，同时无息退还卖方的履约保证金；

（4）审计结束后45天内，甲方向乙方支付至结算总价的90%；

（5）其余10%款项，在第1年期质保期满结束后，无质量问题支付5%，第2年质保期满结束后，无质量问题支付5%  。

投标人如有更优惠的付款条件建议，可在投标文件中说明。
十六、违约责任：
15.1产品质量责任
1）凡设备在开箱检验、安装调试、设备试运转过程中以及在产品质量保证期内，发现的设备质量问题，由卖方负责处理，实行包修、包换、包退、直至产品符合质量要求。卖方承担修理、调换、退货发生的一切费用和买方的直接经济损失。如因此造成交货迟延的，卖方还应承担逾期交货的违约责任。
2)卖方在接到买方通知后，4小时内派人赴现场处理设备质量问题。卖方未及时派人赴现场处理设备质量问题给买方造成的全部损失由卖方承担。

3)由于买方保管不善或使用不当造成设备短缺、故障或损坏，由买方负责。但卖方保证及时给予补齐或修复。

4）伴随服务缺陷视作产品质量缺陷和逾期交货。
15.2违约赔偿

除不可抗力外，如卖方发生不能按期交货或提供服务，买方发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按下列规定处以罚金。
1)逾期交货    
卖方逾期交货，按逾期交货部分总价计算向买方赔偿违约金，每逾期一天，支付逾期交货部分的总价2‰的违约金。但整机中的零部件逾期交货，按整机逾期交货计算罚金。逾期交货超过30天，买方有权解除合同，并要求卖方按合同总额的20%支付违约金。整机中的零部件逾期交货，按整机逾期交货承担违约责任。
2)卖方不能交货或买方中途退货

卖方不能交货，应向买方偿付违约金。违约金按不能交货部分货款的20％计算，若因不能交货部分影响合同目的实现的，买方有权解除合同，没收全部履约保证金，并要求卖方按合同总额的20%支付违约金。买方中途退货（因设计施工变更设备的型号规格或数量，卖方按约定承诺多退少补的除外），应向卖方偿付违约金。违约金按退货部分货款总值的20%支付。
3)经双方协商同意延期交货和经双方友好协商同意退货且无需承担违约责任者不在此例。

十七、解决合同纠纷的方法：
双方约定，在履行合同过程中产生争议时：
双方进行友好协商，如协商不成采取诉讼方式解决，并约定向发包人住所地人民法院提请诉讼。

十八、合同生效及其他

合同应在双方授权代表签字并加盖公章后生效，招、投标文件、补充文件及询标答疑纪要作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力，解释顺序：1、本合同协议书；2、中标通知书；3、招标文件及其补充文件、询标纪要；4、投标文件及其附件、补充承诺书；5、标准、规范及有关技术文件；6、图纸
合同份数：本合同一式八份，买方四份、卖方四份。
未尽事宜，双方协商解决。
	甲方：
	乙 方：

	（盖章）
	（盖章）

	代    表：
	代    表：

	通讯地址：
	通讯地址：

	开 户 行：
	开 户 行：

	帐    号：
	帐    号：

	电    话：
	电    话：

	日    期：      年   月   日  
	日    期：       年   月   日


第四章  技术规范及要求
一、招标范围
本次招标为洋河酒厂研发中心实验室项目实验楼3-4层实验室家具、实验室通风管道、通风变风量控制系统、气体管路系统，本项目为固定综合单价项目。

投标人必须对招标范围内的全部内容进行投标，项目采购清单后附。

投标人需按本招标文件规定的技术规格和要求，完成招标货物设计制造、运输、组装就位、安装、售后服务等工作。

投标人需按工作顺序提交所需的无论其是否被明细列在合同文件中的所有资料，资料必须符合本技术规格书的要求。

招标人有权从设备制造、运输、进口商检（如有设备进口）、安装、调试、试运行、培训、备件、验收、售后服务、维修等各个方面进行考察和确认。
投标方应根据招标文件所提出的产品技术规格、参数、数量和服务要求，综合考虑产品的适应性，选择具有最佳性能价格比的产品前来投标。希望投标方以精良的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示自身的竞争实力。
二、工作范围
2.1设备提供

提供的设备须包括以下服务工作但不仅限于以下：
   （1）本次招标的系统设备应包括设备本体及相关配套零部件，提供的系统安装就位后，只须接上电源、水、气等系统管道，便可进行调试和正式使用。
   （2）按招标人和设计需要完成系统施工及设备的具体设计和制造图，提供土建需要预留、预埋的部件、管线及尺寸图。
   （3）提供详细构造图、设备样本和使用操作说明书；
   （4）按招标人认可的设计方案和材料进行加工、制造、供货；
   （5）运输：设备运输至招标人建设工地，并负责卸货、保管。

2.2制造检验和试验工作
（1）所有检验和试验等费用都被认为包括在投标总报价中。
（2）在生产制造期间，招标人有权在认为合适的时间到中标人的设备制造地，进行质量检验和试验，若一些零部件需在其它地方生产，中标人应为招标人办理手续进入现场。在制造期间，制造商有责任提供有关设备的各种数据，设备结构图和部件图的详细中文资料，并接受招标人的监制。但招标人监制并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任，也不作为招标人的最终验收。
（3）主要部件、电气部件、整机及系统的检验都应在工厂内结束。中标人须提供由招标人工程师认可的一整套检验标准和计划。所有检验应严格地按照认可的方式进行。在检验结束后，中标人须提供必要的技术数据和图纸，并提交一式三份检验、试验报告给招标人。
（4）如果设备有试验，中标人应至少在试验前14天以正式的书面形式通知招标人：何种试验将在何时何地进行。经招标人认可后，若招标人不能在指定的时间赶赴现场，中标人将进行试验并被视为招标人在场进行。同时须及时将试验报告副本送达招标人。若招标人需要，中标人应解释所有的试验事项，直至招标人满意。

2.3 设备的防护、包装及运输工作
（1）设备的防护及油漆
设备内、外表面应洁净。投标人在投标时须提供所供设备的具体防护措施，并对此工作负责。油漆表面应光洁，无折皱和剥落等。
（2）所有设备应合理、有效地包装，以使其有效防止各种损坏，如受潮、受热、剥落、腐蚀、变形等。
（3）不油漆且易磨蚀的钢制零部件应涂上高熔点、防酸或其它保护功能的油脂以得到保护，并妥善包装后固定。设备所有开口处应封闭保护起来，以防止在运输及搬运过程中异物进入。
（4）备品备件、易损件、检测维修工具等应与设备分开包装。这些箱盒应适合于储存，储存年限应在包装上予以说明。
（5）设备的包装费应包括在投标总报价中，这些包装材料应属于招标人所有。
（6）在包装箱中，应附有产品合格证书（包括设备合格证、部件合格证、材料合格证等）、产品说明书、装箱单、易损件备件及专用工具清单，应提供一套完整的经批准的图纸及有关的技术文件资料。包装箱外面应注明数量、设备名称、编号及起吊位置、警示标记、外形尺寸、毛重等。所有文字应为中文或中、英文两种，以中文为准。
（7）中标人应对设备的整个交货过程负责，包括运输、装卸及安全措施。 

（8）随包装箱带的文件、资料应防潮密封，并放置在包装箱内明显的地方。

（9）到货验收：
中标人应派员在所供设备及配件到工地时进行到货验收。若发现任何损坏及质量问题，中标人应负责更换，并妥善处理直至招标人满意。此工作所发生费用应由中标人自行承担。
在项目工地的存放仓库由招标人负责协助解决，但中标人应预先提出设备存放保管要求，设备存放保管工作由中标人负责。
2.4 技术培训工作
（1）中标人应对招标人工作人员无偿提供操作及维修培训，直至培训合格。培训的费用由中标人自行承担。

2.5安装
2.5.1工作职责：
（1）中标人必须全面执行和承担合同文件中规定的各项条款，负责合同项目的施工与维护。按合同规定配备所需的人员和机械设备，保证工作进度、质量以及现场的安全。按期完成合同项目工程，遵守有关法令、法律及各项规定。在工作中，中标人应服从招标人或委派的监理工程师的指示，有责任与招标人、装修单位、监理单位、设计单位保持联系和合作，按时交换有关技术数据及资料。
（2）中标人在接到进场通知书（以通知书发出日期起）3天内，必须在工地附近选择驻地，在接到监理工程师的开工命令后，在规定时间内正式开工。
2.5.2工作管理
（1）本项目的中标单位必须服从现场的管理要求和施工进度要求。

（2）中标人在签订合同后应即着手准备工作，在接到进场通知后10天内进驻施工现场。
（3）正式开工前中标人必须进一步对设计图纸认真审阅，并进行现场核对，在充分了解设计要求和核对现场后，编制工作进度计划。
（4）为保证良好的工程质量，中标人必须对每道工序进行认真的检查、测量和调试，填写好当日的施工日记和各种记录，以备随时检查。
（5）中标人对其承包的范围内的安全负有全部责任，由于中标人管理不善或过失造成的一切安全、质量事故，其责任概由中标人自负，招标人不承担任何责任和支付任何费用。

2.5.3安装  
（1）中标人应派遣有实践经验的技术人员进行设备安装、调试及运行工作，直到保证正常稳定运行。

（2）在安装开始前，卖方工程师应与买方一起在现场开箱检查已交货的设备，确认设备的完好程度及运输中有无损坏，一旦发现任何缺陷，卖方应立即修理、补充和更换。
（3）在设备安装之前，卖方应对设备安装处的土建、结构基础进行检查。由于卖方变动安装条件而引起的费用由卖方承担。
（4）系统设备、材料安装在正确的位置；
（5）系统设备安装时与其它协作方合作；
（6）修复安装时被破坏的建筑和装修；
（7）清除安装工程过程中产生的垃圾；

（8）在取得验收证书后，卖方将准备下一步的调试及试运行工作；

（9）卖方应承担安装过程中的所有的费用。
2.6调试及试运行
（1）系统设备安装一结束且工作情况良好，相关的土建及配套工程工作也基本结束，此时在招标人同意后，将执行调试和试运行工作。

（2）中标人应派遣有从事同类工作实践经验的工程技术人员与招标人一起进行系统设备的调试及试运行工作。如在此阶段，因设备自身质量问题或安装出现差错，中标人应全权负责消除差错直到买方满意，并应按合同条款中规定执行。
（3）在调试期间中标人应在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员，一切费用由中标人负责。所用仪器、仪表应经检定合格并在有效期内。

（4）试运行过程中如果测试达不到投标文件和合同中功能保证的规定，中标人应自费进行改造，直至达到合同规定的技术要求。
（5）保证测试的项目，保证测试的内容应包括本招标范围内所有设备、仪表、电气等组件的正常、系统的稳定及各项操作指标达到要求。

（6）测试、调试方法及记录表格式应在安装结束前2个星期提交招标人，由招标人认可后方可执行。

（7）试运行：设备试运行需在和本项目有关的部门及招标人人员的监督下进行。调试和试运行时间应遵照国家、行业或企业的验收规范规定执行。
2.7验收
（1）运行期满，各项指标达到设计要求，由招标人向中标人签发验收合格证。
（2）验收按国家有关标准和规定执行。
（3）运行结果符合合同要求。
（4）在进行测试、验收及运行过程中发生的故障和发现的问题已被排除，并得到招标人的认可。
（5）所有合同中规定的设备、备品备件、专用工具都已提交业主。

（6）设备在交由招标人使用之前已通过有关部门验收并得到使用证书。
（7）整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。主要包括：

a.检验记录，试验报告及质量合格证及按国家安全检测规定批准文件等出厂报告。
b.设备和备品管理资料文件，包括设备和备品发运和装箱的详细资料（各种清单），设备和备品存放保管技术要求。
c.详细的产品质量文件。
d.安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸和技术文件等。
e.设计、安装、运行、维护、检修说明书。
f.按有关标准，规程规定应提交的技术文件、资料。

g.完整的操作维护手册。

2.8 售后服务工作
(1) 维修点应设在杭州市附近，以处理所有的维修服务，维修点需提供足够的备件以适应本工程维修需求，而且维修人员需在接到维修电话后4小时内赶到现场，并提出维修结论，并提供不间断的服务直到结束。
(2)中标人须对合同中规定的整套设备，提供经调试、试运行、验收合格后至少24个月的质保期，在此期间，因产品制造质量不良而产生损坏或不能正常工作，中标人应免费维修和正常保养。
(3)在质保期内的工作应包括：对所有设备系统常规检查、调整和润滑等。具体的操作程序和内容须在提交验收时提交业主。
(4)质保期内，中标人须自行付费负责修理和更换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。修好后，中标人需一式两份报告给业主，包括故障原因，解决措施，完成修理所需时间及恢复正常运行日期。
(5)在保证期满时，中标人工程师和招标人代表将对系统设备进行另一次测试，任何故障须由中标人自费解决并取得业主的认可。
2.9 备件供应
中标人确保有原厂生产的足够的备件、附件和易损件满足设备正常运行需要。投标时提供推荐常用备件清单，并承诺优惠供货价格。
2.10 检修设备及工具的提供
（1）须提供足够的常用检修设备，这些设备及工具不能在安装时使用。推荐的检修设备须在投标文件中注明，但不列入投标总价。中标人在投标时应提供检修设备清单及价格表，招标人有权决定是否购买。
（2）所有测试需要的附件、零部件和中文操作维修手册应与检修设备一并提供。
（3）所有检验设备使用的交流电应为50HZ、220V单相、三线，并能在±10%的压差下正常运行。
（4）设备调试后，工具及相应工具箱须提交业主。

2.11资料的提供

1、总体要求
(a)投标人提供的所有正式文件应使用中文或中、英文两种语言，以中文版为准，任何须提交可适用的中文标准只须以中文版文提交，所有与业主有关的资料需提供四份以上，或合同规定的某一数量。

(b)所有提交的图纸及技术文件应使用IS制（国际单位制）。
(c)合同号、图纸号、文件号应标在所有提交的图纸和技术文件上，并附有中标人标记的检验标志，任一设备的项目的图纸应标明制造商名称。
(d)提交的图纸及文件应清楚、完整，并与(a)、(b)、(c)三项中要求一致，否则，招标人将有权拒绝接收。这些图纸及文件的二次提交的费用应由对工作延误负责的中标人承担。
(e)只有那些由招标人认可的图纸及相关技术文件允许应用在工程实施过程中。在实施过程中，如出现任何修改（需要的话），需事先取得招标人批准。
(f)招标人将不认可与合同要求不一致的图纸及技术文件。在收到招标人的审查意见后，中标人须修改图纸及文件以满足招标人的需要，若发生工程延误，其责任全部在中标人。此时招标人会减少或延期交付项目的货款。
(g)中标人设计的图纸及技术文件在取得招标人认可后，并不会以任何方式减少中标人对合同执行的责任与义务。

（h）所提供的资料必需符合档案进档要求和质检部门的要求。

2、中标人提交的文件及资料
投标过程中：
参见投标须知“11．投标文件的构成”有关条款。
合同签订后：
（1）中标人须在合同规定的时间内提交一份符合合同内容要求的所有资料，资料应该包括工作完成计划书、图纸、详细技术说明书，以便供设计及招标人认可，只有认可后方可生产制造。

（2）其他投标方认为可能需要的文件。
设备交付后：

（1）中标人须在设备交付后按合同规定和设备出厂规定提交所有资料外，中标人还应负责提供至少六份完整的中文版的操作、维护使用手册，须良好印刷及包装。
（2）设备出厂试验报告及产品质量证明书。
（3）进口设备及部件的相关进口证明材料。

三、报价要求及方法

1、本项目实行固定综合单价合同，采用全费用综合单价的方式进行报价，投标人根据清单报综合单价，价格包含设备费、国内外运输及运输保险费、卸装费、安装、调试、免费维保期内的维保及完成整个系统功能并达到技术规范要求的一切费用，指完成招标清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、设备材料费、机械使用费、企业管理费、风险费、利润、措施项目费、其他项目费、规费、税金（含设备的关税、增值税等）等请考虑在内。

结算按实际图纸、设计变更和其他工程联系单根据规范调整，另外除不可抗力外，其它因素均不予以调整。
2、投标人的报价不仅应包括招标文件提供的技术条款中所标明的，还应包括任何未明确标出的，但全套系统安装后保证正常安全运行所不可缺少的配件及附件的全部费用。其中全部设备材料应说明名称、型号、数量、单价、总价、产地、厂商等。投标人按要求应列入而未列入设备材料清单的设备及材料，均认为已含在其设备材料清单中。

3、本工程纳入总包工程管理，本工程总承包服务的内容为招标人单独发包工程（或项目）的承建单位提供工作面，提供控制轴线、标高基准点以及留出合理的工期、负责组织施工现场管理，提供水电接口，接受总包单位的安全、质量、工期及将资料管理。但系统安装施工和生活用水电、临时设施、脚手架、垂直运输、各项措施、搭伙及住宿费等费用由各中标人与总包单位或其他相关单位自行协商，相关费用请投标人根据市场行情计算，计入报价。投标单位根据自己的经验，还需要总包及装饰单位配合的工作和费用，请自行考虑，并计入报价中。

4、系统管道的设计费用含入报价中，包括中标后招标人要求管路修改产生的设计费用，招标人不再支付管路设计费用。

5、投标人应到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
6、设备保管费用由投标人自行解决。

7、所有进场人员必须购买不少于60万元/人的意外伤害保险，并在有效期内。人员进场时，由招标人及监理单位进行核查，凡未购买意外伤害保险的人员不得进场，或由招标人代为购买，所产生的费用从中标人安全抵押金中列支。

四、交货须知
完成设备交货及安装时间为接到招标人书面通知后的120日历天，同时服从招标人的管理和施工进度要求，及时做好相关的管线预埋工作。

五、其它

投标人一旦中标，需做好以下工作：

1、在工地的建设活动中，中标人有责任与其它供应商保持联系和合作，接受招标人、代建人、监理公司的监督。此责任应包括所有为了开展工作切实有效，所需的交换和提供数据、标准和资料等工作。

2、中标人须参加招标人、监理单位要求其参加的所有现场联络会，并接受统一管理，遵守工地的安全和建筑规定。

3、中标人应与所有相关的部门相联系，获得相关认可，以便设备能及时投入服务。

4、在安装调试期间，中标人应遵守有关部门的管理，并遵守相关的规定。

5、中标人应准备相关文件，包括上面提及部门认可所需的图纸，及要求的有关竣工资料。

6、由于项目进度和正式使用的不同需求，中标人有责任防止所有设备在未经正式认可便使用，而应根据招标人需要，得到认可再投入运行。

7、项目未交付发包人之前中标人有责任对自己所有的安装设备做好成品保护，确保设备的完整性。
技术规范要求

一、总则
1、此规格书只是对材料的一些原则性规定，并不是详尽的要求，投标方有责任对材料设计符合技术规格书要求负责。
2、整套材料的原始产地须明晰地标明在投标文件中，并在交货时提供原始证明文件。
3、在投标之前，投标方须仔细阅读招标文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，投标方须向招标方咨询；否则，视作无任何异议。
4、投标方须对招标文件中的各个条款一一给予实质性答复，如有异议，须提交技术偏离表。
5、投标方须对招标文件中涉及到的知识产权负责，并保证不伤害招标人的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，招标人概不负责。
6、投标方本次所提供给招标方的通风柜必须是原装进口成套通风柜，标书中需注明。另国外进口零件国内组装以及国外授权国内生产通风柜将不被接收，做废标处理。

二﹑主要设备材料、结构及技术要求：

（一）全钢结构实验台：

1、台面：

· 所有中央台、边台、仪器台（仪器室）采用推荐品牌台面， 16mm厚，操作面前缘上边经圆滑处理，美观且光滑不伤手。

· 台面应保持水平，拼合台面应保持在一个平面内。台面与柜体间应连接稳固，台面不能脱落或跷起。

· 实验台承重≥300Kg/m2,仪器台承重≥500Kg/m2。

· 水槽台与中央台间之挡水板采用厚12.7mm(约1/2英吋)及以上的黑色或灰色板制作。挡水板宽1500mm(±1.5%)，高300mm(±1.5%)，两边下斜至200mm(±1.5%)，两侧上缘采用圆弧或斜边不刮手处理；

推荐品牌：1.Trespa(千思板)；2.德国Friatec； 3.德国Systemceram；

2、柜体：

· 主框架采用宝钢产或同等级别一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面经环氧树脂粉体涂装处理（涂装厚度为75μm）。其结构主要包括：

A. 外门板                                       1.2

B. 内门板                                       1.2

C. 门板加强梁                                   1.2

D. 抽屉                                         1.2

E. 合页内固定板                                 1.2

F. 层板                                         1.0

G. 活动维修背板                                 0.9

H. 外围板                                       1.2

I. 底板                                         1.2

J. 上横梁                                       1.2

K. 调整脚支撑板                                 3.0

L. 滑轨支撑梁                                   1.2

· 门板

· 采用厚1.2mm宝钢产或同等级别一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面经环氧树脂粉体涂装处理（涂装厚度为75μm）。柜门为双包结构，内附防噪填充。每个包层都是先喷涂再包合，不会因局部的破损而导致内部的损伤。

· 抽屉 

· 采用厚1.2mm宝钢产或同等级别一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面经环氧树脂粉体涂装处理（涂装厚度为75μm），为四面抽墙一体成型式设计并与抽头锁合，抽头为双层结构，内具隔音材质。

· 活动层板

· 采用厚1.0mm宝钢产或同等级别一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面经环氧树脂粉体涂装处理（涂装厚度为75μm）。层板可以上下调节。

· 活动维修背板 

· 采用可拆装式设计，以方便管线安装维护。

· 踢脚板

· 采用宝钢产或同等级别一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面经环氧树脂粉体涂装处理（涂装厚度为75μm）。

· 底柜五金及配件：

· 滑轨：采用SEFA8标准厂制滑轨，表面经防蚀处理，具止落装置，防止抽屉意外滑离柜体，但可轻易用手将抽屉全部拆出。滑轨需通过国际标准ANSI /BIFMA，50000次抽拉试验。

· 合页：采用SEFA8标准厂制不锈钢合页，合页需通过国际标准ANSI /BIFMA50,000次拉开测试。每片门板至少配置两只合页。

· 把手：编号304不锈钢把手，抽屉宽度超过600mm及以上时应配置两只把手。

3、其它：

· 柜体为落地式结构，一般高度(含调整脚及台面厚度)为850mm(±1.5%)；
· 所有底柜双开门间无中央垂直支柱阻挡。柜体内有层板上下调节孔，每个底柜设活动层板一只，层板宽度与底柜内宽度相当，不得于两侧有各超过3mm的间隙；

· 服务通道：中央桌背对背框架中间空档及靠边桌框架与墙面中间空档有一个服务通道距离，用来布设电、水、气管路，隐藏设计；
· 所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面；

· 所有部件不得于安装现场焊接加工，以避免破坏表面环氧树脂涂层；
· 所有框架单元应配备4个镀锌钢螺杆调整脚，以支撑框架及调节水平，框架底部离地板距离应不少于5mm以隔离地面潮气；
· 座位空间：依据图纸及相关说明所示，于实验台框架间配置座位空间；
· 装饰封板：依图纸说明所示，柜体内部后方，背对背柜体中间空档外侧及靠边桌柜体与墙面中间空档外侧，须使用钢制装饰封板遮盖，封板的颜色及表面处理应与柜体相同；所有装饰封板为可拆装式设计，其组装螺丝应以孔塞遮蔽不可外露。

4、试剂架：

· 独特的菱形欧款试剂架，支柱采用厚1.2mm宝钢产或同等级别一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面经环氧树脂粉体涂装处理（涂装厚度为75μm）。

· 固定片、调节架支撑翼、后挡板：采用优质1.2mm厚宝钢产或同等级别一级冷轧钢板冲折制作，表面经环氧树脂粉体涂装处理，其厚度为75μm。

· 采用台面安装式设计，以方便配置增减拆装。

· 依图纸说明所示，按需求配置单面型或双面型两种式样以方便中央台及边台使用试剂架。

· 试剂架立柱具整排挂孔供活动层板悬挂用，层板上下调节间距每格应小于25mm(约1英吋)。

· 试剂架层板：8mm厚钢化玻璃，分上下2层，高低可调活动式，层板外缘采用Φ12mm 编号SUS304不锈钢材质护栏。

· 试剂架立柱内侧应按要求配置插座安装孔，立柱内夹层应有足够空间供插座配线隐藏铺设。

5、实验室配件：

水槽：
· 配置依图纸或相关说明所示。

· 采用高密度黑色PP一体成型，耐强腐蚀；受力边厚可达7mm，平整不变形；槽沿表面处理为皮纹，耐刻；水槽底部有泄水坡度及提笼式落水头，可将废水完全排出。

· 配件：下水管安装PP防虹吸瓶式存水器。

· 颜色：黑色。

· 推荐品牌：台雄

台式三口鹅颈水龙头：

· 配置依图纸或相关说明所示。

· 加厚铜质；高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射；90度旋转陶瓷阀芯，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴。

滴水架：

· 配置依图纸或相关说明所示。

· 轻质量，高强度，容易组装和拆卸，可放在水槽边，PP材质，滴水架钉子呈竖直40度角，用于置放各种实验室玻璃器皿。

· 提供至少55个滴水架钉子以及安装孔，用双手就能够拆装。插空防水。

· 滴水架钉子可以由使用者来选者以便适应大型的器皿置放。

· 倾斜的设计能够使液体轻易快捷的排走。

· 共有两种款式：单面或者双面

· 推荐品牌：1.美国Watersaver； 2.丹麦Broen； 3.意大利FAR

洗眼器：

· 配置依图纸或相关说明所示。

· 涂层:高亮度环氧树脂喷涂层、耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射

· 喷淋头：软性橡胶，出水轻缓压处理呈泡壮水柱，防止冲伤眼睛

· 防层盖：ABS材质，使用时自动被水冲开

· 手柄：内铜制，外PP

· 金属环扣：具锁定水流功能，方便使用

· 控水阀：加厚铜制，高密度PP手把，其闭门可自动关闭

· 供水软管：长度1.5米，软件PVC管外覆不锈钢网

· 最大耐水压：18kg

紧急喷淋:

· 配置依图纸或相关说明所示。

· 不锈钢材质，外层高亮度环氧树脂涂层，冲淋器SUS304不锈钢入水管、不锈钢球阀开关、不锈钢拉杆和不锈钢冲淋头，不锈钢洗眼盘，高密度PP洗眼喷头，内置不锈钢过滤网，可过滤水中杂物，不锈钢脚踏板，控制洗眼器。

万向抽气罩：

· 关节:高密度PP材质，可360°旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗。

· 关节密封圈：不易老化之高密度橡胶。

· 支撑弹簧/关节连接杆：304不锈钢。

· 关节松紧选钮：高密度PP制成，内嵌铜质螺母，与关节连接杆锁合。

· 气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量。

· 拱形/杯形集气罩：直径375mm/200mm，高密度PP制成。

· 伸缩导管：直径75mmPVC。

电源插座：

· 86型五孔多功能插座，220V/10A

· 水平线槽插座盒-边台或带试剂架边台用

· 罗格朗、ABB、西门子塑料线盒及线槽； 

· 依图纸及规格说明所示配置单面型式

· 水平线槽-仪器台用（安装于仪器台背面）

· 罗格朗、ABB、西门子塑料线盒及线槽； 

· 依图纸及规格说明所示配置单面型式

网络插座：

· 86型，每个面板插孔标配；并对应配齐网络模块。

6、通风试剂柜：

· 每个柜体均应为完整独立的落地型全钢制柜体设计；

· 钢制柜体加工材料为1.0mm厚，宝钢产或同等级别一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面经环氧树脂粉体涂烧防蚀处理，其厚度为75μm。

· 通风口：于柜体或门板适当位置开设有百叶通风口，以利柜内空气流通；

· 抽气式柜体在空柜情况下排风量150CMH时，风阻应小于30Pa；

· 每个柜体单元应配备4个镀锌钢螺杆调整脚，以支撑柜体及调节水平，柜体底部离地板距离应不少于10mm以隔离地面潮气。
门板

· 门板型式：采用双开门型式，柜体两片门间无中央垂直支柱阻挡；

· 门板为双层结构，内外面均经环氧树脂粉末静电喷涂，夹层内具消音材料；

· 门板配置橡胶缓冲垫，以避免与柜体钢板碰撞；

活动层板

· 层板两侧及前后端应向下折边后再反折，边缘不割手；
· 层板上下调节间距每格应小于19mm(约3/4英吋)；
· 层板数量：三只。
抽气口

· 柜体须于顶部开设有管径约110mm的抽气口，材质采用厚1.0mm厚宝钢产或同等级别一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面经环氧树脂粉体涂烧防蚀处理，其厚度为75μm。
· 门板把手：采用编号304不锈钢把手。
7、试剂柜/样品柜：

· 每个柜体均应为完整独立的落地型全钢制柜体设计；

· 钢制柜体加工材料为1.0mm厚，宝钢产或同等级别一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面经环氧树脂粉体涂烧防蚀处理，其厚度为75μm。

· 每个柜体单元应配备4个镀锌钢螺杆调整脚，以支撑柜体及调节水平，柜体底部离地板距离应不少于10mm以隔离地面潮气。

门板：

· 门板型式：采用双开门型式，柜体两片门间无中央垂直支柱阻挡；

· 门板为双层结构，内外面均经环氧树脂粉末静电喷涂，夹层内具消音材料；

· 门板配置橡胶缓冲垫，以避免与柜体钢板碰撞。

活动层板：

· 层板两侧及前后端应向下折边后再反折，边缘不割手；
· 层板上下调节间距每格应小于19mm(约3/4英吋)；
· 层板数量：三只。
五金及配件：

· 采用德国海福乐合页，合页应有三度空间微调位置功能，以调整门板的间隙。合页需通过国际标准ANSI /BIFMA50,000次拉开测试。每片门板至少配置两只合页合页。
· 门板把手：采用编号304不锈钢把手。
8、器皿柜：

· 每个柜体均应为完整独立的落地型全钢制柜体设计；

· 钢制柜体加工材料为1.0mm厚，宝钢产或同等级别一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面经环氧树脂粉体涂烧防蚀处理，其厚度为75μm。

· 每个柜体单元应配备4个镀锌钢螺杆调整脚，以支撑柜体及调节水平，柜体底部离地板距离应不少于10mm以隔离地面潮气。
门板：

· 门板型式：采用双开门型式，柜体两片门间无中央垂直支柱阻挡；

· 门板为双层结构，内外面均经环氧树脂粉末静电喷涂，夹层内具消音材料；

· 门板配置橡胶缓冲垫，以避免与柜体钢板碰撞；

可调式托架：

· 采用厚8mm的磁白色聚丙烯板加工制作。托架面板上应开设∮50～150mm的圆孔，以适应不同尺寸外型玻璃器皿的沥水及置放(孔径大小及孔数可由使用单位依实际需要提出要求)。托架底部并适当支撑加固，以确保荷重不变形，圆孔及托架外缘均须修边处理不得有锐利割手情况；

· 托架上下调节间距每格应小于19mm(约3/4英吋)；

· 于柜内底部设有厚6mm的磁白色聚丙烯板所加工制作的碟状集水底盘。外观高度约50mm(2英吋)；

· 托架数量：三只。
五金及配件：

· 门板把手：采用编号304不锈钢把手。
9、气瓶柜：

· 每个柜体均应为完整独立的落地型全钢制柜体设计；

· 钢制柜体加工材料为1.0mm厚，宝钢产或同等级别一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面经环氧树脂粉体涂烧防蚀处理，其厚度为75μm。

· 每个柜体单元应配备4个镀锌钢螺杆调整脚，以支撑柜体及调节水平，柜体底部离地板距离应不少于10mm以隔离地面潮气；

门板：

· 门板型式：采用双开门型式，柜体两片门间无中央垂直支柱阻挡。

· 门板为双层结构，内外面均经环氧树脂粉末静电喷涂，夹层内具消音材料；

· 门板配置门扣组及橡胶缓冲垫；

五金及配件：

· 钢瓶固定座：采用钢制模铸成形马鞍型固定座，并以不锈钢螺丝固定，固定座上附有钢瓶固定扎带，每个柜体配置两只固定座，固定座安装高度应配合业主钢瓶高度设计。

· 于柜底铺设厚6mm及以上的实心倍耐板或PP板底垫，以避免钢瓶与底部钢板直接摩擦造成漆面损伤。

· 于柜底底板前缘装设厚3mm及以上的编号316不锈钢板制作的活动式斜坡门坎板，钢瓶进出时可将门坎板外掀搭放至地面，以方便钢瓶进出，不锈钢板表面以毛丝面处理。

10、更衣柜：

· 每个柜体均应为完整独立的落地型全钢制柜体设计；

· 钢制柜体加工材料为1.0mm厚，宝钢产或同等级别一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面经环氧树脂粉体涂烧防蚀处理，其厚度为75μm。

门板:

· 门板型式：双开门(同向开启式)；

· 门板上具透气孔设计。
活动层板:

· 层板两侧及前后端应向下折边后再反折，边缘不割手；
· 层板支撑扣采用厚0.8mm及以上的宝钢产或同等级别一级冷轧钢板制作。层板上下调节间距每格应小于50mm(约2英吋)；

· 层板数量：两只。
五金及配件:

· 门板把手附锁；

· 柜内设挂杆。
11、文件柜：

· 每个柜体均为完整独立的落地型全钢制柜体设计，柜体上下分隔；

· 钢制柜体加工材料为1.0mm厚，宝钢产或同等级别一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面经环氧树脂粉体涂烧防蚀处理，其厚度为75μm。

· 每个柜体单元应配备4个镀锌钢螺杆调整脚，以支撑柜体及调节水平，柜体底部离地板距离应不少于10mm以隔离地面潮气。
门板：

· 门板型式：上下均为双开门型式，柜体两片门间无中央垂直支柱阻挡；

· 门板为双层结构，内外面均经环氧树脂粉末静电喷涂，夹层内具消音材料；

· 门板配置门扣组及橡胶缓冲垫；

活动层板：

· 层板两侧及前后端应向下折边后再反折，边缘不割手；
· 层板支撑扣采用厚1.0mm及以上的编号316不锈钢材质制作，层板上下调节间距每格应小于20mm；
· 层板数量：上下柜各一只。

五金及配件：

· 门板把手：采用编号304不锈钢把手，门把具上中下三点式插梢以确保门片锁合强度，带锁；

· 门锁：上下门板均附锁，采用嵌入式倒勾圆锁头，每把锁配置两把钥匙，各锁头钥匙不能通用；

12、天平台：

· 每个天平台均应为完整独立的落地型全钢制框架结构设计，高度(含调整脚)为850mm；

· 框架以40 * 60厚1.5 mm及以上的矩形钢管整体焊接成型；

· 所有柜架部件不得于安装现场焊接加工，以避免破坏表面环氧树酯涂层；

· 所有柜架单元应配备4个下衬有一体成型橡胶防振垫的镀锌螺杆调整脚，以支撑柜架及调节水平；顶部四个角落上须设计有防振垫安装座。

台面：

· 采用厚40mm的优质国产大理石制作；台面外侧上缘采用圆弧或斜边不刮手处理。

· 台面置于钢制框架顶部，由安装于四个角落的高精度防振垫片予以挑空支撑。
13、烘箱台：

· 每个工作台均应为完整独立的落地型全钢制框架结构设计；

· 主框架应采用至少40×60×2.0mm厚矩形钢管整体焊接成型制作；

· 每个框架单元应配备4个镀锌钢螺杆调整脚，以支撑框架及调节水平，框架底部离地板距离应不少于10mm以隔离地面潮气。

台面：

· 采用厚40mm的优质国产大理石制作；台面外侧上缘采用圆弧或斜边不刮手处理。

14、不锈钢台：

· 每个工作台均应为完整独立的落地型全钢制框架结构设计；

· 主框架应采用至少40×40×1.2mm厚矩形不锈钢管整体焊接成型制作；

· 每个框架单元应配备4个镀锌钢螺杆调整脚，以支撑框架及调节水平，框架底部离地板距离应不少于10mm以隔离地面潮气。

台面：

· 采用1.2mm厚304#不锈钢板，内包18mm厚优质刨花板。

15、轻型货架：

· 每组货架均应为完整独立的落地型全钢制框架结构设计；

· 货架应以冷轧钢板制作，表面经环氧树脂粉末静电喷涂；

· 层板数量：4层；

· 支柱具整排挂孔供活动层板悬挂用，挂孔上下调节间距约50mm；

· 层板荷重至少150公斤/每层。

16、原子吸收罩： 

· 整体采用1.0mm厚304不锈钢材质

· 带调节阀，可手动调节风量

· 采用天花吊装方式，结构牢固
（二）通风柜

1、 通风柜的性能、结构及材料的技术要求：

A、 用途

该设备应适用于各种化学试验和燃烧性试验的操作。

B、 符合标准

产品为欧洲原装进口，成套设备品牌，符合国际安全标准测试EN14175、DIN12924-2和BS7258国际标准。

C、 要求

· 必须提供欧洲原装进口品牌的原产地出厂证明书(产地必须为该品牌原产地，中国及其他区域内生产的均不接受)。

· 供货时必须提供海关进口报关单、物流货运单及原产地等相关证明。

D、 性能规格

1、主体结构：钢制及铝合金框架，自支撑坚固构造。钢制以及铝合金内外层均做抗腐蚀处理。
2、木质部分： 通风柜内侧边采用17毫米厚多层板贴0.7毫米厚的防火板，通风柜顶板、导流柱下方的背板和伺服面板均采用实验室专用的抗倍特板材。贴面和封边部件严密、平整，无脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口。四周经全自动封边机进行防水封边工艺处理。
3、通风柜工作台面：采用中间厚度≥20mm陶瓷台面，有外边沿，单边挡水。台面平整，白色，一次成型。具有耐腐蚀、耐各种强酸碱和有机溶剂的侵蚀，具有一定韧性、耐冲击、和耐高温性能，防水、抗细菌生长、不含任何有毒物质，无辐射，健康环保防静电。台面下方有铝制托台面支架，与台面较好组合，有足够的承重能力，台面可承重80Kg。
4、通风柜配有一次性成型实验室专用PP水槽，耐酸碱、耐腐蚀。
5、移门：
5.1使用厚度≥4mm的双层夹胶片防飞溅安全玻璃，实验过程中保护人身安全，即使玻璃损坏也不会对人产生伤害。
5.2视窗采用无间断平衡、隐蔽式结构设计。视窗配重平衡，保证视窗的平稳开、关，视窗上下滑动自如，可停留在任意位置。
5.3在通风柜视窗与通风柜工作台面垂直闭合处，设计留有防止气体外溢的气流栅，用以防止因温差而产生的对流气体外溢，保证当视窗关闭风机仍工作时，柜体内工作区不会产生负压。
5.4滑轨为铝合金材质，移门滑块为复合材料，滑动阻力小，移门能够轻松上下移动；移门的关、闭有橡胶缓冲装置；移门拉手和移门同宽，材质可以是不锈钢或环氧树脂漆喷涂金属材料制成。
6、所有通风柜的斜挂板采用环氧树脂粉末喷涂的钢板，侧板采用阻燃性能防火板，确保实验过程中，实验人员的安全。
7、底柜柜体：每个柜体均应为完整独立的落地型柜体设计，除有特别说明者外，每台通风柜配置一只双开门款式底柜单元，一只单开门柜体单元。底柜后方应具备容易拆装的活动背板，根据需要底柜可定制垃圾柜或设置废液收集装置，并有排风设计。
8、通风柜相关配件
8.1龙头：黄铜材质，表面环氧树脂喷涂。从阀门到出口处管路：水、气体和真空管道为铜管。
8.2防爆孔：在通风柜最顶端配备两个防爆孔，当通风柜内部压力不能及时从风阀排出时，可以通过防爆孔泄压，从而确保实验室人员的安全。
8.3紧急停止：紧急停止按钮是实验室人员在操作时，如遇紧急情况可以强制性停止通风柜系统的按钮，防止误操作的安全保障。
8.4远程控制手柄：尼龙旋转型把手，由不同颜色的尼龙指示钮标识，与2.1.8中的水嘴颜色相配合，明显可以提醒操作人员的误操作。
8.5通风柜照明：采用LED灯，灯光确保有每平米400流明的光照强度，快速启动类型。配有PC雨点型颗粒板防护罩，不与柜内气体接触，易更换，安全可靠。
8.6电气设施安装在通风柜的外侧面板上。带开关型插座，产品出厂前插座预先与通风柜接线盒连接，现场再与供电设施连接。同时面板上安装有漏电保护装置。通风柜外侧面板上安装有灯开关。插座：不少于 4 个多功能插座。三线接地插座，220V，≥10A。
9、伺服面板系统：能够兼容所有的控制阀，并可在有限空间内实现多元化功能的扩展。模块化的系统可以使您轻松完成拆装工序，便于维修和替换。例如实验室内增加设备使用点时，只需更换局部的模块，就能精确的和预留点相连接。
10、外部连接装置都需抗化学腐蚀，非金属材料。
11、通风旁路系统：需要在通风柜操作台边缘、前置视窗系统的正面和侧面均设有进风口。合理分布进风口，确保流入通风柜腔体内的气流趋于稳定和持久。
12、悬吊同步带：采用聚氨酯材料包覆钢索，具有防锈、承重能力强、抗锈、耐腐蚀等特点，可承重365Kg。同步带断裂自动刹车装置，能够在同步带意外断裂时锁定前置移门，确保操作人员的安全。
13、导流柱：通风柜中采用导流柱，使排风量显著减少的同时其吸风效果却提高，同时提高了实验室操作人员的安全系数。导流柱安装位置与角度使排气分布均匀，无死角。在标准状况下，确保不同比重气体均能有效排除，另并具手动可调排风量比例设计，以适应不同实验之需求。
14、监控系统：采用灵敏的监测器与快速执行单元组成慎密可靠的监控系统， 通过简洁、舒适的操控达到低风险的目的。
15、控制系统：
15.1采用进口优质面板条控制：工作时,由控制面板上的开关打开风量监控系统,实验所用的设备放置在由台面,玻璃门,柜体构成的空间内,实验所需的水电气已集成在通风柜内,实验员只能通过开启部分的玻璃门进行实验操作。
15.2通风柜的排风接口连接实验室的排风系统, 由监控系统监控通风柜内风量排放量是否在安全的工作范围内,否则将触发报警,从而保证通风柜内的实验空间废气始终不会外溢,进而保障实验人员的人身安全。
16、性能要求：
16.1表面平均面风速：通风柜的表面平均风速应为设计值的±10%以内且可以调节(本项目各通风柜面风速推荐值为0.3m/s)；
16.2面风速均匀度：通风柜的面风速应分布均匀，各测量点的最大值、最小值与算术平均值的偏差应小于±15%；(检测内容包括在调节门半开及全开状况下检测)
16.3通风柜风压(压损)：应小于70Pa；
16.4视烟雾流动显示：须无烟雾泄漏逸散出柜外，柜内无涡流死角且能平顺的将烟雾排出；
三、通风及控制系统

项目名称
变风量通风与空调控制系统
项目概况
实验室包括裙房三-四层实验室通风与空调变风量控制系统。
投标方提供的产品和服务包括通风空调变风量自控系统的深化设计、施工组织、调试验收、培训等服务。
通风空调变风量控制系统参考标准：
1. 甲方提供的有关文件和设计图要求
2. 实验室通风控制系统应符合但不限于以下标准和规范的要求：
· 《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243－2002）
· 《低压配电设计规范》 GB50054-1995；
· 《环境空气质量标准》(GB3095-1996)
· 《采暖通风和空气调节设计规范》(GBJ50019-2003)
· 《排风柜》（JB/T6412-1999）
· 《实验室变风量排风柜》 JGT 222-2007 
· ASHRAE 110-1995：美国供暖制冷及空调工程师学会
· BS EN14175 Part3 Part4：欧盟BS EN实验室控制标准
实验室通风控制系统技术要求
实验室通风控制系统设计总则：
· 确保通风柜对实验中有害物质的防护——安全的面风速控制，控制面风速0.4~0.6m/s。控制浓度≤0.5ml/m3，响应时间1s，面风速偏差≤±20％，噪声≤60dB（A）

· 确保房间压力——气流组织从办公、管理用房、内走道到产生危险物质的实验房间。通风柜的位置布置应该在远离空气流动、紊流大的地方，远离行走区域和空气新风区。新风从远离通风柜的地方引入，空气流动路径远离通风柜，防止气流对通风柜的面风速产生扰动。某些较小的房间为避免气流扰动对通风柜面风速的影响，应该避免设置散流器或者在通风柜1.5米范围内部设置散流器。
· 房间最小换气次数——适当的换气量控制，化学实验室换气次数不小于8次/小时，无人时换气次数可减少为4-6次/小时
· 为实验室提供提供安全的工作环境，并满足一定的舒适性要求

· 化学实验室监控气流控制系统的集中监视要求
局部排风控制
通风柜面风速控制：
采用位移与面风速调节系统，调节窗动作时，由位移传感器1秒内迅速调节变风量阀至设定位置，然后转为面风速微调以控制面风速扰流，实测面风速值。
每台通风柜配置一套国际进口品牌VAV控制系统。该控制系统保证通风柜调节门在任意位置下通风柜面风速在1秒内迅速稳定到设定值，一般为0.5m/s。该系统包括一个面风速传感器、一个调节窗位移传感器，一个防腐UPVC材质变风量蝶阀、一个LCD显示控制面板、一个电源保护模块。
系统具有以下功能特性： 

· 自动调节以恒定不同状态下的安全面风速设定要求。
· 不安全的条件下，声音及显示报警。
· 支持夜间工作模式。
· 支持实测面风速并具有LCD液晶面板显示面风速值及各项设定参数。
· 支持系统排风量实时输出。
· 通风柜需按国际标准保证安全最低排风量。
· 每台控制器可控制通风柜内灯具开关以及风机设备的启动需要。
· 支持显示当前变风量阀门状态以提醒用户通风柜使用状态。
· 支持就地键盘直接操作设定或修改各项参数及功能显示屏。
· 采用流量测量的系统，供货商必须承诺五年内每年至少进行2次免费清洗流量装置，并确保流量测量的准确性。
· 系统应能应对房间断电保护，断电后可控制器持续工作并提醒报警，风阀应具备断电保护功能，失电后处于常开状态以确保系统仍可以顺利排风。
· 支持意外紧急排放功能键。
· 支持Modbus/BACnet标准协议，能与自控系统直接对接。
· 具备至少2个RS485通讯接口与1个USB接口
其他要求：
· 变风量控制系统，包括传感器、控制器、控制模块、阀门调节机构、专用监控软件等均应采用同一厂家同一品牌产品，以保持控制完整性以及维护可靠性。不允许厂家之外的供应商更换及组合系统内产品。投标人需提供系统完整性及可靠性承诺书。
· 变风量控制需采用优质品牌产品，投标商需提供厂家出具的投标授权函。
· 通风柜面风速传感器及位移传感器应可适用于大多数施工条件以及建筑标准，以及适应不同标准、规格、厂家的通风柜结构。同时应能够合理代表通风柜的平均面风速。
· 面风速传感器应易于安装，且不会因为长期使用发生精度漂移，避免定期校核，从而降低维护的复杂性。
产品技术要求：
1. 通风柜监控面板
· 具有液晶显示面板，可实时显示当前通风柜面风速值以及所有设置参数
· 支持位移与面风速双路控制模式，通过位移传感器进行快速调节，待调节窗稳定后，依据实测面风速值进行精确调节，维持面风速恒定
· 所有参数均可就地设置，液晶显示屏应有调整相应指示，且进入界面应设置密码保护避免误操作
· 可依据室内气流环境，调整面风速传感器敏感度，减少系统波动
· 具备紧急排风按键，紧急情况下，通过此按键实现最大排风操作
· 单台通风柜具有待机及夜间模式运行，可手动将通风柜切换至待机运行降低能耗
· 通过液晶显示安全/危险运行状态，可设定面风速上下限、调节窗位移报警
· 具备自定义扩展功能
· 具备COM端口支持本地通信以及网络连接
2. 面风速传感器
· 安装于通风柜一侧，实际测量通风柜面风速，测量范围：0-1m/s；测量精度±1.0%
· 传感器测量应采用热敏或热风式直接测量方式，内部含比对热敏模块可定期自动校核
· 传感器应有基准校核，不会随使用发生精度漂移
· 传感器安装应适用于各种不同通风柜类型
3. 位移传感器
· 控制系统必须采用调节窗位移传感器以确保控制系统动作可靠性
· 高精度电位器带一条0.7mm钢丝，钢丝直连到调节门或者其配重上
· 调节门开关，电位器电阻改变，通风柜控制器上产生一个0～10VDC的调节门开度信号
· 行程范围为0-1250mm，适用于通用通风柜调节窗
· 轮彀材料：绝缘颗粒涂层阳极氧化铝
· 测量精度：0.25mm
· 可重复性：0.12mm
· 安装方式：固定支架或螺纹安装
4. 变风量蝶阀
针对化学实验室的特殊要求设置的快速变风量调节阀，具有高速反应，气密性高，采用UPVC材质，叶片采用PVDF材质，具备高度防腐、防火等众多特性。
1) 变风量排风蝶阀特性： 
· 阀体采用透明UPVC高度防腐专为有机/无机通风柜排风设计
· 高温挤压一次成型满足实验室防火要求
· 轴杆采用不锈钢以及UPVC涂层
· 丁基合成橡胶密封气密性高
· 受控于通风柜监控器，面风速控制精度：当前面风速设定值0.5m/s±20%
· 执行器驱动方式：高速电动执行器全行程2秒
· 可编程的无控制作用区可有效防止执行器持续调整延长其使用寿命
· 执行器控制模块自带反馈微处理器实现高稳定性
· 安装无需直管段
· 噪音：低于55dB
落地采用三态风量控制，限位自动切换，不用时关闭
2) 产品要求：
1.  监控面板
· 具备分段输出功能，支持三个以上状态点输出
· 具有液晶显示面板，可实时显示当前控制阀阀位状态以及所有设置参数
· 所有参数均可就地设置，液晶显示屏应有调整相应指示，且进入界面应设置密码保护避免误操作
· 具备紧急排风按键，紧急情况下，通过此按键实现最大排风操作
· 单台通风柜具有待机及夜间模式运行，可手动将通风柜切换至待机运行降低能耗
· 通过液晶显示安全/危险运行状态，调节窗限位报警
· 具备自定义扩展功能
· 具备COM端口支持本地通信以及网络连接
2.  三态排风蝶阀特性： 
· 阀门前后压差范围在50Pa到1000Pa之间时压力无关
· 风量控制精度：控制风量的±10%
· 快速执行结构，状态切换时间<1秒
· 合成橡胶密封气密性高
· 阀体防腐喷涂
万象罩等定风量排风：
3) 采用定风量蝶阀控制排风设备定风量，以保持系统变风量平衡
4) 产品要求：
1. 定风量排风蝶阀特性：
· 机械式自动装置，无需外部动力
· 阀门前后压差范围在50Pa到1000Pa之间时压力无关。
· 风量线性范围4：1
· 阀轴采用轴承传动
· 风量控制精度：控制风量的±5~10%。
· 工作温度10至50℃
· 箱体和阀片为镀锌钢板，阀体化学防腐喷涂
· 不锈钢弹簧片
· 轴承涂层为PTFE
实验室房间负压控制系统：
送风系统依据实验室通风柜等排风设备的实际排风量进行自动调节，保持送排风一定差值从而控制房间的气流流向，保持房间微负压。
变风量实验室房间设置一套房间风量控制器。房间控制系统保证实验室房间气流组织的单向性（房间保持在微负压）。系统包括变风量蝶阀、定风量送风阀、辅助变风量排风蝶阀、房间控制器。
5) 房间控制系统具有以下功能特性： 

· 控制系统包括一个可编程控制器及7寸触摸显示屏
· 实时计算房间送排风总量，并保持二者差值恒定（可调整设定）
· 触摸显示屏可显示房间余风量值、负压、温湿度、房间运行状态、当前房间的通风柜运行状态、面风速等，至少可显示16项自定义指标
· 送风跟随排风变化，稳定时间<3秒
· 可由房间控制器设置并控制房间的最低换风次数
· 可由房间控制器设置监视房间门位开关报警状态
· 可由房间控制器设置房间送排风状态启停
· 可由房间控制器实现白天、夜间房间换风次数的手动按键切换
· 可由房间控制器实现火灾及意外有紧急一键排放功能，同时送风关至最小
· 可于房间控制器上直接进行设定及参数修改，无需使用专用操作工具及软件进行修改
产品要求
1. 变风量送风蝶阀特性： 
· 受控于房间监控器，精度：当前设定风量的±10%或当前房间负压设定值的±2Pa
· 执行器驱动方式：高速电动执行器全行程1.5-3秒
· 可编程的无控制作用区可有效防止执行器持续调整延长其使用寿命
· 执行器控制模块自带反馈微处理器实现高稳定性
· 安装无需直管段
· 噪音：低噪设计达到或优于ASHRAE噪音标准
· 安全措施：当断电或故障时,送风阀应处于最小送风状态(常闭状态)
2. 定风量送风蝶阀特性： 
· 机械式自动装置，无需外部动力
· 阀门前后压差范围在50Pa到1000Pa之间时压力无关。
· 风量线性范围4：1
· 阀轴采用轴承传动
· 风量控制精度：控制风量的±5~10%。
· 工作温度10至50℃
· 箱体和阀片为镀锌钢板
· 不锈钢弹簧片
· 轴承涂层为PTFE
3. 房间控制器： 
· 实时计算房间送排风总量，并保持二者差值恒定（可调整设定）
· 具备风量计算功能，计算房间排风总量，并根据余风量设定计算送风量，控制送风阀调节
· 控制层支持以太网通讯标准。具有以太网10/100M自适应端口（可外接网络接口转换设备），2个RS485端口、1个RS232端口、1个USB端口
· 可以支持Modbus或Bacnet通讯标准,可方便连接各种标书内规定的带Modbus或Bacnet通讯接口设备。
· 支持扩展模块，扩展模块与控制器采用Modbus或Bacnet总线连接，通信速率≥38K。
· 可以不依赖系统主机的支持，即使当主机或通讯网络故障时，现场照样可以实现点到点的控制。独立完成各种简单或复杂的PID调节(如补偿调节,前馈调节,串级调节等)，逻辑控制，时间程序控制，浮点或步进控制,自适应控制以及各种记录,数据运算处理等功能。内置各种节能控制管理程序。也可由系统主机全面进行监控管理,实现“集散型”管理方式
· 具有独立的通讯模块，AI输入模块可支持多种类型的模拟量输入，如铂电阻、镍电阻、热敏电阻等电阻性输入，0～10VDC，2～10VDC，4～20mA DC等标准信号输入。DI输入模块支持常开及常闭无源节点输入。模拟量输入点可兼作数字量输入点
· PID参数值可在系统运行后自动重调到最佳组合,不需人工调整。
· 每一个控制器（箱）中，各种类型的输入输出点均不能用足，都必须留出15%以上的空置点（最少有1点），以便今后扩充
· 每个控制器控制器至少具备8DI/6DO/8AI/4AO
· 控制器上的通讯接口，可方便使用手持设备对控制器进行现场操作、设定和诊断
· 模块电源AC24V±15％
· 工作环境：温度-20~70℃，湿度10~90％
· 防护等级≥IP20
排风机变频控制系统：
风机变频控制：采用定静压控制方法，通过控制主管道压力损失1/3处静压值，保持该点静压值在设定值，并以此为基准点变频调节风机运转。每台变频排风机设置一套静压控制器。该系统包括一个管道静压传感器、一台数显控制面板。
6) 系统具有以下功能特性： 

· 自动调节风机的转速以保证测量点的静压稳定不变
· 直接测量并数字显示或上传当前管道内的静压值
· 不正常情况下，声光报警
· 具备夜间工作模式
· 就地键盘操作及功能显示屏
· 具备意外紧急排放功能
· 面板显示管道内的压力变化
· 支持就地控制与远程监控功能，所有新风机状态参数上传至BAS
7) 产品要求：
1. 管道静压传感器 
· 两线制： 0-5VDC,0 ～ 10VDC 或4 ～ 20MA 的高电平输出，供电电源：24V DC
· 精度±0.5%，静态精度在常温下为1%FS，温度补偿范围是-18～+65℃,在温度补偿范围外的热漂移小于+0.06%FS/℃
· 量程：0 ～ 50Pa/0 ～ 5000Pa；0 ～ ±25Pa/0 ～ ±2500Pa

· 介质：适用于空气或非导电气体
2. 可编程控制器
· 含控制器及7寸彩色液晶显示屏，显示分辨率1024x600
· 接收静压传感器信号，并以此控制调节风机变频运行
· 可接收采集设备运行状态、启停控制、故障报警等
· 触摸屏可显示机组运行状态、运行频率、系统静压、故障报警等等各项状态参数
· 控制层支持以太网通讯标准。具有以太网10/100M自适应端口（可外接网络接口转换设备），2个RS485端口、1个RS232端口、1个USB端口
· 现场层可以支持Modbus或Bacnet通讯标准,可方便连接各种标书内规定的带Modbus或Bacnet通讯接口设备。
· 支持扩展模块（扩展模块类型可任意组合），扩展模块与控制器采用Modbus或Bacnet总线连接，通信速率≥38K。
· 可以不依赖系统主机的支持，即使当主机或通讯网络故障时，现场照样可以实现点到点的控制。独立完成各种简单或复杂的PID调节(如补偿调节,前馈调节,串级调节等)，逻辑控制，时间程序控制，浮点或步进控制,自适应控制以及各种记录,数据运算处理等功能。内置各种节能控制管理程序。也可由系统主机全面进行监控管理,实现“集散型”管理方式
· 具有独立的通讯模块，AI输入模块可支持多种类型的模拟量输入，如铂电阻、镍电阻、热敏电阻等电阻性输入，0～10VDC，2～10VDC，4～20mA DC等标准信号输入。DI输入模块支持常开及常闭无源节点输入。模拟量输入点可兼作数字量输入点
· PID参数值可在系统运行后自动重调到最佳组合,不需人工调整。
· 每一个控制器（箱）中，各种类型的输入输出点均不能用足，都必须留出15%以上的空置点（最少有1点），以便今后扩充
· 每个控制器控制器至少具备5DI/2DO/4AI/2AO
· 控制器上的通讯接口，可方便使用手持设备对控制器进行现场操作、设定和诊断
· 模块电源AC24V±15％
· 工作环境：温度-20~70℃，湿度10~90％
· 防护等级≥IP20
· Modbus TCP/485通信网络 10M/100M 自动调节
3. 变频器是采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率。变频控制柜主要电气元器件Siemens、Schneider、ABB，控制柜应符合低压电器成套设备3C认证，所有内部接线必须符合电气接线规范，户外型变频器控制柜应达到IP65防护等级。
风机与新风机组控制要求：
新风机组控制：
1. 新风温湿度检测：在新风送风口安装温度传感器和湿度传感器检测送风温湿度状态。
2. 初效过滤段压差报警：在过滤器前后安装压差开关检测初效过滤段的前后压差，若检测压差超出过滤器标定压差范围，在工作站中显示过滤器阻塞报警。
3. 新风冬、夏季温湿度的控制：该季节以时间段分段，一般分夏季、冬季和过渡季。夏季控制通过控制冷热水阀及控制送风温度和湿度。冬季通过控制冷热水阀及加湿阀控制送风湿度和温度。过渡季一般指新风温度、湿度可以满足条件的时段，一般不予控制，根据需要，可以缩小甚至不设置这个时段，直接将其划归冬季（加热）或夏季（制冷）运行。
4. 新风机运行状态检测及故障报警：采用压差开关检测新风机运行状态，冷热水阀均取其位置反馈信号，系统将命令信号与反馈信号相比较，如发现严重超差，则在工作站报警。
5. 新风机的变频控制：新风机为变频控制，通过变频器控制启停及转速。在送风主管道上设置管道静压传感器，通过控制器和变频器调节新风机组风机转速，维持管道静压，从而调节系统在原静压状态运行，当系统风量减少时同时可达到变频节能的目的。
6. 联锁：水阀、与新风机状态联锁。
新风机组与风机的连锁控制：
8) 开启顺序：风机启动→新风机组启动
9) 关闭顺寻：新风机组关闭→风机关闭
10) 系统具有以下功能特性： 

· 自动调节风机工频以保证测量点的静压稳定不变
· 直接测量并数字显示或上传当前管道内的静压值
· 初中效过滤器故障维护报警
· 送风温湿度调节
· 送排风连锁
· 夜间工作模式
· 火灾及意外有紧急关闭功能
· 就地控制与远程监控功能，所有送排风机状态参数上传至BAS
11) 产品要求：
1. 管道静压传感器 
· 两线制： 0-5VDC,0 ～ 10VDC 或4 ～ 20MA 的高电平输出，供电电源：24V DC
· 精度±0.5%，静态精度在常温下为1%FS，温度补偿范围是-18～+65℃,在温度补偿范围外的热漂移小于+0.06%FS/℃
· 量程：0 ～ 50Pa/0 ～ 5000Pa；0 ～ ±25Pa/0 ～ ±2500Pa

· 介质：适用于空气或非导电气体
2. 新风机组可编程控制器
· 含控制器及7寸彩色液晶显示屏，显示分辨率1024x600
· 接收静压传感器信号，并以此控制调节风机变频运行
· 可接收采集或控制设备运行状态、启停控制、温湿度控制、故障报警等
· 触摸屏可显示机组运行状态、运行频率、温湿度、系统静压、故障报警等等各项状态参数
· 控制层支持以太网通讯标准。具有以太网10/100M自适应端口（可外接网络接口转换设备），2个RS485端口、1个RS232端口、1个USB端口
· 现场层可以支持Modbus或Bacnet通讯标准,可方便连接各种标书内规定的带Modbus或Bacnet通讯接口设备。
· 支持控制器之间点对点通信
· 支持扩展模块（扩展模块类型可任意组合），扩展模块与控制器采用Modbus或Bacnet总线连接，通信速率≥38K。可支持的扩展模块数量应满足大点数逻辑控制的全部要求（例如空调水系统）
· 可以不依赖系统主机的支持，即使当主机或通讯网络故障时，现场照样可以实现点到点的控制。独立完成各种简单或复杂的PID调节(如补偿调节,前馈调节,串级调节等)，逻辑控制，时间程序控制，浮点或步进控制,自适应控制以及各种记录,数据运算处理等功能。内置各种节能控制管理程序。也可由系统主机全面进行监控管理,实现“集散型”管理方式
· 具有独立的通讯模块，AI输入模块可支持多种类型的模拟量输入，如铂电阻、镍电阻、热敏电阻等电阻性输入，0～10VDC，2～10VDC，4～20mA DC等标准信号输入。DI输入模块支持常开及常闭无源节点输入。模拟量输入点可兼作数字量输入点
· PID参数值可在系统运行后自动重调到最佳组合,不需人工调整。
· 每一个控制器（箱）中，各种类型的输入输出点均不能用足，都必须留出15%以上的空置点（最少有1点），以便今后扩充
· 每个控制器控制器至少具备8DI/6DO/8AI/4AO
· 控制器上的通讯接口，可方便使用手持设备对控制器进行现场操作、设定和诊断
· 模块电源AC24V±15％
· 工作环境：温度-20~70℃，湿度10~90％
· 防护等级≥IP20
· Modbus TCP/485通信网络 10M/100M 自动调节
3. 风管式温度传感器
· 温度传感元件采用标度为Pt1000铂电阻传感器
· 测量精度≤0.3℃（20℃时）
· 响应时间≤20秒（风速5m/s时）
· 不锈钢或黄铜套管，杆长应按工艺管径选择，尽量插到管道中央。
· 套管内应密封，防止产生凝结水
· 防护等级≥IP54
4. 风管式温湿度传感
· 温度测量技术要求同风管式温度传感器
· 湿度采用电容式湿度传感器
· 2种传感元件装在一根测量杆内
· 湿度测量精度≤±3％（相对湿度30％～70％时），湿度测量范围5%～95％
· 湿度测量响应时间≤20秒
· 不锈钢或黄铜套管，杆长应按工艺管径选择，尽量标到管道中央。测量元件更换时，可从套管抽出，无须卸下套管
· 套管内应密封，防止产生凝结水
· 防护等级≥IP54
· 电源电压AC24V±15％
· 输出信号4~20maDC或0～10VDC
5. 风管静压传感器
· 风管静压采用空气压差传感器方式测量
· 测量精度不低于±1.5％
· 量程应按空调器机外余压数据选取（一般为0~1000pa）

· 防护等级≥IP54
· 电源电压AC24V或DC24V±15％
· 输出信号4～20ma DC或0～10VDC
6. 空气压差开关
· 测量精度不低于±5％
· 滤网两端采用带现场压差显示的压差开关（指针显示）
· 动作差压值全程可调
· 触点类型为1组转换触点，容量≥AC250V1A（阻性负载），自动复位，触点寿命≥20万次。
· 动作误差≤±10Pa
· 单边最大可承受负载≥5000Pa
· 防护等级≥IP54。
7. 防冻开关
· 采用毛细管温包测量方式。
· 动作误差≤0.5℃

· 感温元件长度≥6米
· 控温范围≥-10℃～＋12℃

· 输出为一转换触点，容量≥AC 250V 3A
· 防护等级IP40
8. 空调热水电动二通调节阀
· 热交换器一次侧热水温度调节阀采用座式调节阀，流量特性应为等百分比特性。当座式调节阀最大口径不能满足要求时可采用调节型电动蝶阀，流量特性应为近似等百分比特性。具有现场开度机械指示，具有现场手摇开度调节功能
· 电源电压：AC24V±20％
· 输入信号0～10VDC或4～20mADC
· 关断压差≥400KPa
· 泄漏量≤0.02％
· 工作压力≥1.6MPa
· 工作温度0～120℃
· 全行程动作时间≤120秒
· 电动执行器防护等级≥IP54
· 连接方式：螺纹或者法兰连接
· 材质：阀座为青铜或铸钢或球墨铸铁，阀芯阀杆为不锈钢，蝶阀阀盘阀轴为不锈钢
· 可安装在水平或垂直管道上
9. 开关型风门执行器
· 动作行程为角行程0～90°
· 动作力矩应大于风门工作转矩50％以上
· 带机械限位装置，可全程限制风门开度。
· 可在现场手动调节风门开度，风门开度有机械指示
· 电源电压：AC24V±20％
· 输入信号为常开接点信号
· 有风门全开全关信号辅助接点输出，接点容量≥AC250V1A
· 全行程动作时间≤150秒
· 防护等级≥IP54
10. DDC控制器
· DDC控制器CPU≥32位，内存≥1M，主频≥20MHz
· 控制层支持以太网通讯标准。具有以太网10/100M自适应端口（可外接网络接口转换设备），RS485端口、RS2S2端口
· 现场层可以支持Bacnet通讯标准,可方便连接各种标书内规定的带Bacnet通讯接口设备。
· 支持DDC控制器之间点对点通信
· 支持扩展模块（扩展模块类型可任意组合），扩展模块与DDC控制器采用Bacnet总线连接，通信速率≥38K。可支持的扩展模块数量应满足大点数逻辑控制的全部要求（例如空调水系统）
· 可以不依赖系统主机的支持，即使当主机或通讯网络故障时，现场照样可以实现点到点的控制。独立完成各种简单或复杂的PID调节(如补偿调节,前馈调节,串级调节等)，逻辑控制，时间程序控制，浮点或步进控制,自适应控制以及各种记录,数据运算处理等功能。内置各种节能控制管理程序。也可由系统主机全面进行监控管理,实现“集散型”管理方式
· 具有独立的通讯模块，AI输入模块可支持多种类型的模拟量输入，如铂电阻、镍电阻、热敏电阻等电阻性输入，0～10VDC，2～10VDC，4～20mA DC等标准信号输入。DI输入模块支持常开及常闭无源节点输入。模拟量输入点可兼作数字量输入点
· PID参数值可在系统运行后自动重调到最佳组合,不需人工调整。
· 【＊】每一个DDC控制器（箱）中，各种类型的输入输出点均不能用足，都必须留出15%以上的空置点（最少有1个模拟量输入点、最少2个数字量输入点），以便今后扩充
· DDC上的通讯接口，可方便使用手持设备对DDC控制器进行现场操作、设定和诊断
· 模块电源AC24V±15％
· 工作环境：温度0~50℃，湿度90％
· 防护等级≥IP20
11. DDC控制箱箱体要求
· 设备外壳箱体用冷轧钢板制作，表面平整度在1平方米面积内凹凸不能超过1mm。符合电器箱柜有关制造标准。
· 设备外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象。
· 接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展。
· 箱体尺寸应紧凑,应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸,不应过大（挂墙式安装不超过1000x800）。
· DDC箱内控制线应采用汇线槽方式敷设。
· 防护等级IP54
· 控制箱内各种辅助设备及配件(如仪表,接线端子等)均应采用魏德米勒品牌，主要元器件(断路器、接触器、热继、变压器等)采用施耐德或ABB产品。
12. 【＊】线缆要求：
· 采用远东、起帆、宝胜、熊猫品牌。
· 模拟量（AI/AO）线采用屏蔽型线缆，符合项目规范要求。
中控系统软件要求：
总体要求
· 【＊】必须在投标时提供最新的中文版本(全汉化)软件。
· 【＊】必须为合法的正版软件。
· 图形工作站应能实现控制器所有的功能。
卖方至少提供以下软件 
· 系统操作软件
· 实时数据库及数据库管理软件
· 网络通讯软件
· 画面组态、画面编辑软件
系统软件基本要求
1. 系统必须具备很高的可靠性和一定的实时性；采用成熟、先进的开发平台，采用多任务工业标准技术，保证其开放性和可扩展性，使得系统的开发和集成变得十分简便。设计符合标准化、规范化要求。广泛采用分布处理技术和冗余技术。具有良好的可移植性，可扩性和联网功能。便于功能和系统的扩充和升级，并充分保护用户投资，使系统能适应功能的增加和规模的扩充要求。
2. 系统应确保监控主机出现故障时不影响控制器独立完成监控功能. 在控制器外接电源断电时, 其相关的状态资料也能送至监控主机. 一旦断电恢复, 则所有受断电影响的设备也能自动复位, 而不需重新设定。
3. 系统分类应用软件应使用同一种高级语言, 采用同一种数据库管理系统
4. 设备可以在“在线”运行情况下，方便地修改程序，改变设置点，调节设置时间。
5. 所有设备应该用高级的适合工程技术人员的编程语言，使工程师及操作人员能方便地编写程序，编辑和做其它类似的工作。
6. 过程监控软件要求可实现图形化的过程监控、数据采集、标准动态数据交换及指定文档的数据管理功能。系统结构开放灵活，动态操作画面类似Windows风格。软件易于安装、备份。按不同的用户级别，操作者拥有不同的权限。系统应用程序的每项功能可按用户要求及系统设计而改编，并可随系统的扩充或运行需要而作修改。
7. 卖方应提供一套正常维护监控保护系统用的诊断软件。包括系统每个监测功能的诊断、硬件故障的诊断以及周期的有必要进行的校正试验。
8. 提供有关计算机的需求分析以及硬件、软件、安装、调试等方面的具体要求。另外，卖方应负责本标书规定的安装调试、软件编制及培训等，直至正常运行。
9. 卖方提供的软件应同时能对集成的VAV系统，生成通风柜、房间、机组设备等图形界面，并对数据进行不同需求的分析，包括但不限于机组运行时间、通风柜使用情况、节能分析等。
10. 设备故障及报警能够在监控界面第一时间自动弹出。
图形及组态
图形工作站应能提供集成化的开发环境, 有强大的图形功能, 具有丰富的各种设备三维形象图库, 可对全部设备的运行停止, 阀门及风门开闭, 液体流动等工艺状态, 通过颜色变化, 移动, 旋转, 闪烁, 百分比动态数字显示以及更复杂的动画形式来反映各种被控设备的工作状态, 使图形界面更生动活泼, 直观形象, 操作简便而不易出错. 支持多窗口动态图形显示, 支持实时参数显示 (包括可定义的物理量)
用户可自定义图形符号, 可进行修改, 支持多层对象显示, 可输入各种标准图形格式, 为BMP, PCX, JPG, AUTOCAD工程设计图(DWG)等.
重要的界面应利用数码相机拍摄的照片做成形象图形界面. 除数据输入操作外, 均可用鼠标完成所有操作. 系统应采用先进的现代化软件技术, 能方便地集成其他第三方组件. 组态软件具备安全容错功能, 完全避免数据丢失, 中断控制过程. 系统采用人机对话, 交互图形显示和复合窗口技术. 可同步显示模多个拟量趋势曲线, 设备状态菜单及各种数据报表. 显示屏所显示的画面均可以实时打印出来.
1. 可实时检测每个通风柜的实际排风量、显示通风柜的面风速、柜门开度、VAV阀门开度、通风柜的运行模式等通风柜运行参数。
2. 监控显示实验室送排风机的瞬时排风量、送风量、及运行频率，送风温湿度等。
3. 能够定时实现实验室的运行模式，如下班后实验室自动处于值班模式等。
4. 监控整个系统的排风机、空调器的运行状态，并能够进行远程设置于操作，如出现紧急情况时排风机能够处于最有利的运行状态。
至少以下参数应集中显示与中央控制系统：
通风柜状态参数：
· 通风柜面风速显示值
· 过低面风速报警和设定值
· 运行状态显示
· 夜间状态设定模式
· 电信号输出
· 变风量阀开度状态
房间状态参数：
· 房间各通风柜排风量
· 房间补风变风量阀补风量
· 房间负压值
· 房间当前设定余风量值
· 房间当前温湿度
· 房间(控制器)使用状态
送排风状态参数：
· 新风温度状态值
· 新风湿度状态值
· 初效过滤器报警
· 中效过滤器报警
· 新风开关阀状态
· 冷水调节阀阀位
· 加湿阀状态
· 送风机运行状态
· 送风机变频器工作频率
· 变频器故障报警
· 送风管道静压
· 排风机运行状态
· 排风机工作频率
· 排风机变频器故障
· 排风管道静压
中央监控系统由中央管理系统、通讯管理系统及分布于现场的直接数字控制器（DDC）组成，预留20%控制点，由现场控制器对各个控制对象就地独立进行实时控制，独立实现各种控制策略。控制器通过通讯系统与中央管理系统共享信息。中央管理系统位于中央控制室，完成系统的管理功能。
1、 网络控制引擎
· 控制引擎 CPU ≥16位，内存≥128M，主频≥192MHz
· 192 MHz SH4 7760处理器 (32 位) (NAE45,NAE35)

· 内置WindowsR XP/CE 操作系统
· 支持Bacnet通讯标准,可方便连接各种标书内规定的带Bacnet通讯接口设备。
· 非易失性固态闪存，用于存储所有的程序和数据
· 电池备份以保护DRAM上的数据，在断电后将其存入闪存
· 用于断电时的实时计时。板式电池，典型使用寿命为10年。
· 电源配有发光二极管用于提醒，出现问题后易更换可选的内置调制解调器以及配有P C - 1 0 4 界面的
· 用于RS-232-C的标准9针D型串行接口A,B

· 标准USB串行接口A和B

· 用于连接以太网的RJ-45型连接装置
· 模块电源AC24V±15％
· 工作环境：温度0~50℃，湿度90％
· 防护等级≥IP30
2、 中央监视主机
· 【＊】应选用DELL 、HP
· CPU: 不低于core2 双核 ≥2G
· 内存： 2G  
· 硬盘：不小于320G
· 光盘驱动器：16倍速DVD ROM
· DVD刻录机：≥8倍速
· 声卡：集成
· 显卡：独立 256M
· 显示器: 22”LCD液晶面板 1280×1024分辨率，屏幕响应时间不大于8ms,对比度≥800:1，亮度450～500流明
· 键盘、光电鼠标（不少于800dpi精度）
· 10/100M自适应网卡，2个串行接口 ，1个并行接口 ，2个PS/2口 ，不少于4个USB口（其中不少于2个为前置式USB口）
· WINDOWS 7 专业版
3、 彩色喷墨打印机A3黑白激光打印机
· 最小打印速度：每分钟6页
· 分辨率至少为：1200x1200 dpi
· 缓冲记忆装置内存32MB
· 页面： A3
4、 UPS电源
· 电网断电前后输出的波形是连续的正弦波，输出的电压波形畸变率不大于3％，充电电流自动控制，具有过流、过温、短路保护功能。
· 连续在线运行，并有在线系统自动测试。
· 输入电压: 单相，160-276V AC，45Hz~65Hz
· 输出电压: 单相，220VAC 电压稳定度 ±3%
· 频率：50Hz  频率稳定度±0.5Hz
· 容量：500W
· 后备时间:  30min
· 切换时间：小于10ms
说明：

1. 投标厂商投标报价时必须按招标方推荐的主要材料设备品牌进行报价。中标后承包厂商必须按其投标文件中选定的参考品牌进行设备、材料的采购,不得更换品牌。如因特殊原因需要更换品牌,必须经招标方同意,且必须在招标文件规定的参考品牌中选用。

2. 通风柜变风量控制系统产品需提供CE、ISO认证证书；需提供一份由权威机构出具的控制反应时间小于2秒的检测报告；需提供一份变风量蝶阀阀门性能检测报告。
3. 通风柜变风量控制系统品牌需至少提供一份国内已完工项目由权威第三方检测公司出具的通风柜面风速满足0.5m/s±20%，泄漏率≤0.05PPM的验收报告。
4. 投标厂商需提供投标主体产品，即通风柜变风量控制系统产品，其厂商的技术支持及售后服务团队组织及介绍（包括技术工程师团队人数、背景、所调试项目清单等），确保本项目的完整调试及完善的售后服务。
5. 未在《主要材料设备推荐参考品牌表》列出的设备、材料,由中标厂商根据设计文件的要求在施工前提供不少于3个厂家（或品牌）的产品,经招标方批准确认后方可使用。

6. 投标商必须提供通风柜VAV控制系统产品作为样品供招标人评判，整套样品包含面风速传感器、位移传感器、变风量监控器、带执行机构的变风量排风蝶阀、控制模块
7. 通风柜变风量控制品牌需提供进口报关单、合格证、原产地证明等证明资料。
技术文件的交付：
1. 验收后提供一份竣工图及试验报告。

2. 提交所有产品技术文件、培训文件、操作手册及合格证与售后服务指南。

实验室通风、空调变风量控制系统的验收标准
面风速控制功能检测
检测通风柜动态使用中的恒定面风速控制功能，将调节窗移动至全关、全开等任意位置，通风柜面风速控制在其设定值±20%范围内。
通风柜监控器其它功能检测
分别检测控制系统、监控器报警、设置、紧急排风等功能确认。
浓度试验（烟雾实验）
对每个排风柜的内部、外部和人员进行实验及人员经过时的干扰实验。可按照GB/T222-2007的第6.6条进行试验。在无人体模型时，可只进行肉眼观察，以通风柜内烟雾在通风柜在3s内打开、人员通过及本条第7款等情况下无明显的外溢现象为合格。
压力无关试验（用于定风量测试）
两个通风柜均进行试验。在被测试的通风柜在运行时并分别处于全开和关闭的两种状态下，在1s~3s内将另一台通风柜的柜门开启和关闭，被测试的通风柜的风速变化不得大于±10%。
房间负压稳定性试验
任何情况下房间内外的气流流向为走廊、办公区、外窗等区域流向实验区域，开启实验室门，在通风柜运行时在1s~3s内同时将两台通风柜的柜门开启和关闭，测试室内外的风向标，风向标的漂流方向不得改变，且不会产生很大波动。
管道严密性测试
采用漏光法法测试，即利用光的穿透力检测管道有无缝隙，合格标准见第四条第1款。
工程验收规范
· 《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243-2002；
· 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002；
· 《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB50274-98；
· 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-98；
· 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-98。
施工完成后，室内空气质量状况必须满足国家标准要求，所有产品、材质要求按招标文件要求验收，验收完毕移交所有设备合格证、操作手册、检测资料及竣工资料。
维保服务条款

投标方需要对所投标货物提供1年免费的维修保养服务

投标方需要针对投标货物的建立维保服务资料档案，并提交完整的细致的维保服务方案，至少包括本节第3条说明的所有维保内容具体实施办法及使用设备。 
维保服务的内容

1. 每年针对投标货物中的通风柜面风速调试（每年2次）,根据通风柜面风速测试结果，检查及调校现场各风速传感器，查看其测量风速是否合理。对于需要修正的点进行参数修证补偿，并出具书面的《通风柜面风速调试报告》。
2. 每年针对投标货物中的通风控制设备常规巡检（每年2次）。
3. 每年针对投标货物中的通风柜常规巡检维护（每年2次）。
4. 每年针对投标货物中的生物安全柜的常规巡检维护（每年2次）。
培训和咨询
1. 视用户需要，一年两次给实验室用户做通风柜变风量系统使用操作培训。
2. 根据实际情况，进行物业培训，内容主要是相关设备的常规保养以及针对应急情况的故障排除。
3. 投标方向甲方提供免费的电话咨询。
4. 投标方需要根据甲方的要求可不断提高，改进系统功能，扩展系统，使系统充分发挥使用效率，为业主在提高管理服务及节能方面得到效益。如现有系统无法满足用户要求，则提供优化的整改、升级方案，供用户决策参考。
与其它分包单位的配合及施工界面

配电系统接口

1. 本项目承包商承包的排风系统送排风系统DDC控制柜所需的220V电源由用户委托的其他分包商按施工图和本项目承包商指定的位置安装到位。
2. 本项目承包商承包提供的变频控制柜所需的380V电源由用户委托的其他分包商按施工图和本项目承包商指定的位置安装到位。
3. 自控系统24V低压电源及控制线缆、桥架就近自行解决。

4. BA系统接地由BA系统卖方负责供应及安装。
自控用风阀、水阀由本项目承包商提供，安装分别由用户委托的其他承包商完成。
四、气体管路部分

1、 工作范围

· 实验室气体管路工程中的两种气体：氩气（Ar）、氮气（N2）氦气（H2）乙炔（C2H2）是由位于每个实验室楼层区域用管路引入各层实验室。气体均由高压气瓶的形式供应。

· 本工程有在实验室主体建筑内的气体采用多钢瓶供气实现高压气瓶的更换以让气体不间断供应和安全输送，气源区主要的控制阀门、阻火排空等装置都安装在气源区墙壁的醒目位置，便于操作人员观察和控制。

· 按照实验室提供的功能平面分布和用气点配置要求进行了工程设计、安装和调试。所有系统配置符合相关规范和使用安全。

· 所有气体管路采用精密全自动无缝焊接，不用卡套，法兰等。焊口不氧化，内外成型，不出现内外焊接渗漏。所有管道在较洁净的空间施工安装，做到不让杂质，灰尘等颗粒进入管内影响精密仪器使用。

2、 气路系统说明

· 气体主管采用1/4”、 3/8”和1/2”管道，进入房间后使用1/4”或3/8”管道，接往仪器时使用1/4”管道，接入仪器台端口时根据配套要求，使用1/4”转1/8”转为1/8”管接仪器台。同种仪器使用一个主控制二级减压阀。

3、 主要设备性能、结构及材料的技术要求：

1)整体系统规格要求

· 气体由不锈钢气体管道（BA级）输送；每1.5米内须有支架固定于墙面。

· 气瓶室和各功能实验室内，气体管道需并排固定与墙面或实验台上，设备功能板安装于实验台旁边的墙面上离地面1.5米处。

· 所有气体及气路等标签标识需清楚可见，且能抵受环境的变化。

2）气源区气瓶连接和调节阀门要求

· 所有使用的气瓶均放置于靠墙一侧，不能挡住实验室光线。 

· 所有阀门、调压装置、压力表都由高质量的不锈钢材料制成，并且都是经正式对本项目的授权标准配件。阀门进出口形式为卡套形式。

· 高压弯管由不锈钢材料制成，有足够的韧性、柔软性。

· 气源和终端以及每个房间明显处均标明气体名称。

· 实验室管路系统中的钢瓶等需要提供合适的接地保护。

3）气体管路要求

· 所有气体管路必须由高质量的、完全退火型无缝不锈钢管(BA级)组成。乙炔气管道所用的附件和仪表必须是该介质的专用产品，不得代用。

· 所有管路沿天花板下面布设。引入实验室的各种气体管道支管宜明敷，输送干燥气体的管道宜水平安装。气体管道不得和电缆、导电线路同架敷设。弯管采用专用弯管器操作，切管采用专用切管器操作。

· 气体管路支架间隔不大于1.5米，所有弯曲处都要分别在两侧独立进行支撑。氧气管道与其它气体管道可同架敷设，其间距不得小于0.25m，氧气管道应处于除氢气管道外的其它气体管道之上。用于支撑气体管路安装的所有支架都要进行镀锌防腐处理。

· 所有气体管路的连接为无缝焊接。只有连接到阀门和压力调节装置时，才可以使用相关压力配件。

· 仪器工作台上要求均匀的排放各种气体的出口点。

· 对于要求单独进行压力调节的仪器，工作台上气体出口点需要安装单独的阀门来控制。

· 不锈钢管件在现场安装时方可启封，启封后均要使用5N的高纯气体吹扫才能接入系统，整个系统安装完毕后，还要使用5N的高纯氮气进行大流量吹扫，以确保系统的洁净度。

· 气体管路都要通过颜色和编号进行明确标示，同时指出气体的流向。

· 穿过实验室墙体或楼板的气体管道应敷在预埋套管内，套管内的管段不应有焊缝。管道预套管之间应采用非燃烧材料严密封堵。

· 实验室管路系统中的气体管路等需要提供合适的接地保护。

4）气体减压阀及替它技术要求：

· 二级减压器：用于非强腐蚀性气体，适用气体纯度（99.9999%以下）其中配装压力表精度、进口压力及出口最大压力均应满足仪器要求。泄漏率< 10-3mbar.l/sec He，所有材质均为SUS316L不锈钢材质。

· 其他技术参数符合国家相关安全标准规定。

5）产品说明及技术要求：

· 钢瓶接头:

· 采用不锈钢316L的材质,一端符合标准钢瓶的连接型号,另一端为全自动焊接而成。

· 高压软管:

· 承压大于3000PSI,外表不锈钢金属网内衬PTFE材质,长一米以上,通径大于6MM。

· 高压控制阀:

· 承压大于150公斤,不锈钢316L材质,单独控制每个钢瓶。阀门为球形阀,易操作不易泄漏。

· 二级减压阀：
· 316L不锈钢材质，进气压力10公斤，出气压力4-6公斤，减压器配有相对应的压力释放阀,释放阀的压力等级要有清楚标示。

· 管道 ：

· 管道采用316L不锈钢光亮退火，母材符合BA级的高纯管道,管道的内表面处理值要小于0.37u.管道的标准:1/4”-1/2”壁厚0.88mm ,3/4”-1-1/2”壁厚为1.65mm.管壁的厚度不得减小。

· 三通弯头：

· 采用316L不锈钢光亮退火，母材符合BA级的高纯气路配件,三通、大小头等均为可自动焊接的产品配件,大于1/2英寸外径的管道禁止使用弯管器具,必须使用成品配件,弯度为90度的3R或5R标准。

· 阻火器：

· 阻火器的材质为316L不锈钢，承压3000Psi，易燃气体和助燃气体的阻火器不混淆使用。

· 泄露报警器：

· 泄漏报警器采用灵敏度高的电化学式，氧气、氢气、液化气和一氧化碳的探头,根据其本身特点结合石油化工企业可燃特殊气体检测报警规范来确定探头的位置高度。实验室的探测范围做到无死角。各层面各实验室的各种气体的侦测数据可做到单独控制，单独处理，统一管理的集成模式。

· 其它技术参数符合国家相关安全标准规定。

4、 完工性能要求:

· 实验室气体管路施工方必须保证气体管路系统的清洁，所有气体管路的完工验收检测依据《国家工业管道安装及验收规范》（GB50235-97），《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》（GB50236-98）等有关规定进行，对本项目气体管道压力试验及净化制定具体方案，程序如下：

· 强度实验：管内冲入高纯氮气使压力到达1Mpa，保持此压力12小时，内压力不降为合格。

· 气密性：验收时，充气压力为1Mpa，密闭不少于24小时，压力降不超过0.1Mpa。 

· 稳定性测试：在正常工作压力情况下，开启所有使用设备，在流量稳定的情况下，工作压力波动小于5%。

· 洁净实验：管路中充入高纯氮气，关闭所有阀门，打开末端用干净白布遮住管口1分钟，如白布上无杂质和水份即为合格。

5、 保养与维护

以工程完工日起计，提供1 年 (12个月) 气体管道的配件及安装的免费保养及维修（当日作出回应,48小时人员到达现场）。提供终身维护服务。对生产、运输产生的质量问题进行保证。对安装、检验过程中产生的质量问题进行保证。

五、液相室与原子荧光、原子吸收洁净要求
洁净等级要求50万级，温度要求20~26℃。

材料要求：隔断采用手工岩棉夹心彩钢板，吊顶采用手工岩棉夹心彩钢板，地面采用2.0mmPVC防静电地面，送风口采用1000CMH高效过滤器风口。

五、其它技术要求：

1、 工作界面

（1） 给排水系统接口：

· 给水系统：

· 给水系统(包括市水及纯水)各管路由第三方给水承包商依本项目中标人根据设计院图纸优化设计后所指定的预留衔接点位置施工布管到位，并于衔接口安装截止阀。(若有特殊衔接点者，依图示方式布管)；

· 通风柜及实验台等实验室家具设备上的水龙头、水阀、出水口等给水装置由本项目中标人提供，并负责与相关的第三方给水承包商预留到位的衔接口截止阀完成衔接工作(纯水管道衔接工作由纯水专业承包商负责)。

· 排水系统：

· 排水系统各管路由第三方排水承包商依本项目中标人根据设计院图纸优化设计后所指定的预留衔接点位置施工布管到位，并依标示预留相应的衔接口；

· 排风柜及实验桌等实验室家具设备上的水槽/杯槽等排水装置由本项目中标人提供，并负责与相关的第三方排水承包商预留到位的衔接口完成衔接工作。

（2） 配电系统接口：

· 强电系统：

· 强电管线系统各回路由第三方强电承包商依本项目中标人根据设计院图纸优化设计后所指定的预留衔接点位置施工布管/线到位, 并预留相应电缆线长度。(若有特殊衔接点者,依图示方式布线)。

· 通风柜及实验台等实验室家具设备上的电源插座由本项目中标人提供，并负责与相关的第三方强电承包商预留到位的电缆线完成衔接工作。

· 除通风柜、实验台等实验室家具设备以外的电源插座，例如墙插或地插等，以及照明、开关等，由第三方强电承包商安装完成。

· 弱电系统：

· 弱电管线系统各回路由第三方弱电承包商依本项目中标人根据设计院图纸优化设计后所指定的预留衔接点位置施工布管/线到位, 并预留相应线缆长度,再沿功能柱衔接至各弱电使用点位。(若有特殊衔接点者,依图示方式布线)。

· 实验台等实验室家具设备上的网络插座由本项目中标人提供,相关的第三方弱电承包商在本项目中标人的指导下将网线布置到指定位置并完成与插座的衔接工作。
六、主要材料设备推荐品牌表

本招标文件中所涉及的品牌、型号及规格是为了对拟投标产品、材料的技术指标和功能要求更好的说明，是招标人认为较适合本项目的产品，投标人应完全响应，并在编制投标文件时确认，否则将作废标处理。

	编号
	名称
	推荐品牌

	一
	实验室家具部分

	1
	台面
	1.Trespa(千思板)；2.德国Friatec； 3.德国Systemceram；

	2
	钢结构材料
	宝钢、武钢、马钢一级冷轧钢板；

	3
	实验室专用水龙头、考克
	1.美国Watersaver； 2.丹麦Broen； 3.意大利FAR；4、台雄

	4
	桌上洗眼器、紧急喷淋
	1.美国Watersaver； 2.丹麦Broen； 3.意大利FAR；4、台雄

	5
	进口通风柜
	1.Waldner(瓦德纳)；2. Wesemann（威瑟曼）；3.renggli；4、 Mach-aire；5、hemling；6、kottermann；

	6
	通风柜专用陶瓷台面板
	1. 德国Friatec； 2.德国Systemceram；

	7
	万向抽风罩
	1.瑞典FUMEX；2.丹麦Alsident；3.法国Nedermann；4、台雄

	8
	实验室水槽
	1、 上海台雄  

	8
	86型五孔电源插座220V/10A（含电线、PVC线管)
	1、 西门子品宜系列  

	
	合页
	1、德国海福乐

	二
	通风系统部分
	

	1
	通风柜变/定风量监控器；门位移传感器；门限位传感器；面风速传感器；红外区域传感器
	1.英国TEL   2. 美国Tek-Air 3.德国TROX

	2
	变风量排风蝶阀
	1.英国TEL   2.美国Tek-Air 3.德国TROX

	3
	双态排风蝶阀
	1.英国TEL   2.美国Tek-Air 3.德国TROX

	4
	定风量排风蝶阀
	1.英国TEL   2.美国Tek-Air 3.德国TROX

	5
	管道静压传感器
	1. 美国Alpha；2.美国Setra；3. 英国TEL

	三
	气体管路部分
	

	1
	SS316L BA级无缝不锈钢管
	1.韩国Asflow  2.韩国TK  3.德国Docrweiler

	2
	高压控制阀
	1.德国Spectron  2.美国Parker  3.德国GCE

	3
	自动切换装置
	1.德国Spectron  2.美国Parker  3.德国GCE

	4
	二级减压阀
	1.德国Spectron  2.美国Parker  3.德国GCE

	5
	三通、大小头、接头
	1. Asflow  2.Cardinl 3. Vigour

	6
	高压软管
	1.Asflow   2.Royal 3. Vigour

	7
	钢瓶接头
	1.XC   2.Asflow  3. Vigour

	8
	阻火器
	1. Messer；2. Drural；3.Vigour

	9
	泄漏报警器
	1.Suofuton   2.Tean  3. Honeywell

	10
	超纯水
	密理博


七、投标样品

投标人应在规定的时间内依本节所述提供以下样品以供评选审查，中标人的货样并封样作为验收时依据。

	送样品名
	尺寸mm
	数量
	备注

	进口通风柜
	L1500/L1800×W890×H2730
	1台
	欧洲原装进口通风柜，欧洲进口陶瓷台面，带一套原装进口水嘴水阀和水杯，带二套原装进口气体考克，具体要求见技术要求通风柜部分，进口设备的相关文件、货运单、授权书及出厂证明证明等资料；

	实验室边台
	L2500×W750×H850


	1台
	含试剂架，水槽，水龙头洗眼器，气体考克，万向抽气罩，电源插座。具体参数要求参照标书要求。

	控制系统
	标准配置
	1套
	包含控制蝶阀、监控器、位移传感器、面风速传感器。


八、设备清单（详见后附清单）

  1、实验室家具清单

  2、实验室通风管道清单

3、通风变风量控制系统清单

4、气体管路系统清单

九、参考图纸另附
第五章   投标文件部分格式
投 标 文 件

招   标   人：                                         

投   标   人：       
                   （盖公章）
法 定 代 表 人
或其委托代理人：         
          （签字或盖章）
日  期：       年      月     日
一、投 标 函

致：  （招标人名称） 

根据你方                         的招标文件，委托代理人（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交                       投标文件正本一份及副本六份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、投标报价详见投标报价汇总表。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查全部招标文件，包括有关澄清和补充说明。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明确及误解的权力。

4、本投标有效期为自开标日起60个日历天。在这期间，本投标文件将始终对我方具有约束力。如果中标，本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为甲乙合同的附件。

5、我方愿意向招标人提供任何与本次招标有关的其他资料。

6、我方愿意履行自已在投标文件中的全部承诺和责任。

7、我方愿意遵守招标文件中对投标者的所有规定。

8、我方完全理解《中华人民共和国招标投标法》第四章第四十四条之规定，并郑重承诺按此规定，不以任何形式向评标委员会成员和参与评标的有关工作人员探听对投标文件夹的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

9、我方完全理解招标机构和招标人有保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。我方完全理解招标机构和招标人无向未中标人解释未中标理由的义务。

10、在规定的开标时间后，我方如在投标有效期内撤回投标，将无条件同意贵方没收投标保证金。

11、我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

12、如果我方中标，在与招标人签订合同前，将按招标文件要求，提供银行基本帐户开户许可证复印件。

13、其他说明：

委托代理人（签字）                投标人单位（盖章）                                                           日    期                            

履约保证金缴纳承诺函
　　　　（招标人名称）

我方已仔细研究了　　　　（项目名称）招标文件全部内容，并自愿接受招标文件中关于履约保证金缴纳的相关要求。

如我方中标，承诺如下：

1、在中标通知书发出之日起15日内，按中标价　　　　%比例缴纳履约保证金。

2、我方若不能按上述要求缴纳履约保证金，我们理解并接受招标人及招投标监管部门依据《招标投标法实施条例》第七十四条、苏建招〔2009〕140号文件第十九条等相关规定，作出的关于投标保证金不予退还、记入不良行为记录、给予中标金额10‰以下罚款、取消中标资格等处理、处罚，且不提出任何异议。

 

 

投标人　(盖单位法人章)： 

 

法定代表人（签字）： 

 

日期： 

二、（1）报  价 一 览 表

	项目编号及

名称
	项目编号：  
项目名称： 

	投标总价（含总承包配合费）
	人民币（大写）：

    佰    拾    万    仟    佰   拾    元   角   分

￥：                      （元）

	交货期
	 

	质量要求
	符合国家、行业标准及本招标文件技术规格书的要求

	投标保证金
	

	质保期（含免费维保期）
	

	备 注
	


单位公章：                          法定代表人（或授权代表）签字或盖章：          
（2）投标报价汇总表

	序号
	名称
	产品简述
	数量
	单位
	总价（元）

	1
	实验室家具、通风柜类
	
	
	
	

	2
	气路系统工程
	
	
	
	

	3
	通风控制工程
	
	
	
	

	4
	排风设备、管道工程
	
	
	
	

	5
	洁净
	
	
	
	

	6
	纯水
	
	
	
	

	项目总金额：
	


（1） 实验室家具报价单

项目名称：              

	序号
	名称
	型号规格、品牌
	数量
	单位
	单价
	合价

	
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	    合                        计
	


注：(1)若单价与合价有差异，以单价为准。

(2) 以上所有单价、总价、各项费用的单位为元。

(3) 以上相关项请单独报价。

(4) 技术服务费报价时应另附表说明技术服务的具体内容。

(5) 此表可自行拓展。

                          投标代表（签字）：                                          投标单位(盖章)：

              日  期：
（2） 实验室气路系统报价单

项目名称：              

	序号
	名称
	型号规格、品牌
	数量
	单位
	单价
	总价

	
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	    合                        计
	


注：(1)若单价与合价有差异，以单价为准。

(2) 以上所有单价、总价、各项费用的单位为元。

(3) 以上相关项请单独报价。

(4) 技术服务费报价时应另附表说明技术服务的具体内容。

(5)此表可自行拓展。

                          投标代表（签字）：                                          投标单位(盖章)：

              日  期：
（3） 排风及变风量控制系统工程VAV控制部分报价单

项目名称：              

	序号
	名称
	技术规格、材质说明、品牌
	数量
	单位
	单价
	总价

	
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	    合                        计
	


注：(1)若单价与合价有差异，以单价为准。

(2) 以上所有单价、总价、各项费用的单位为元。

(3) 以上相关项请单独报价。

(4) 技术服务费报价时应另附表说明技术服务的具体内容。

(5)此表可自行拓展。

                          投标代表（签字）：                                          投标单位(盖章)：

              日  期：
（4） 排风及变风量控制系统工程排风设备与管道报价单

项目名称：              

	序号
	名称
	技术规格、材质、品牌
	数量
	单位
	单价
	总价

	
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	    合                        计
	


注：(1)若单价与合价有差异，以单价为准。

(2) 以上所有单价、总价、各项费用的单位为元。

(3) 以上相关项请单独报价。

(4) 技术服务费报价时应另附表说明技术服务的具体内容。

(5)此表可自行拓展。

                          投标代表（签字）：                                          投标单位(盖章)：

              日  期：
（5） 洁净室内装报价单

项目名称：              

	序号
	项目名称
	规模型号、品牌
	数量
	单位
	单价
	总价

	
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	    合                        计
	


注：(1)若单价与合价有差异，以单价为准。

(2) 以上所有单价、总价、各项费用的单位为元。

(3) 以上相关项请单独报价。

 (5)此表可自行拓展。

                          投标代表（签字）：                                          投标单位(盖章)：

              日  期：
（6） 纯水报价单

项目名称：              

	序号
	名称
	型号规格、品牌
	数量
	单位
	单价
	总价

	
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	    合                        计
	


注：(1)若单价与合价有差异，以单价为准。

(2) 以上所有单价、总价、各项费用的单位为万元。

(3) 以上相关项请单独报价。

(4) 技术服务费报价时应另附表说明技术服务的具体内容。

(5)此表可自行拓展。

                          投标代表（签字）：                                          投标单位(盖章)：

              日  期：
（7） 随机备品备件一览表

	设备名称及编号
	备件名 称
	数量
	产地
	价格（万元）
	包装形式
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1.本表所列为随设备所带的备品备件。

2.本表中所列价格应计入投标总价。

3.此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

4.验收时，实到的随机备品备件的产地等应与此一览表一一对应。

（八）专用检测设备及专用维修工具一览表

	专用检测设备

及专用维修工具名称
	数量
	单位
	价格

（万元）
	包装形式
	备  注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1.本表所列项目价格应计入投标总价。

2.此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写专用检测设备及专用维修工具一览表。

3.验收时，实到的专用检测设备和专用维修工具应与此一览表一一对应。
（九）供货范围及技术说明书
一、投标供货报价的设备的品牌、规格、型号、原产地 ；

二、产品技术性能数据和技术性能的详细描述（包含对招标要求的响应）；
                     三、商务条款偏离表

	序号
	产品名称
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人公章：                   投标代表签字：                            
四、技术规格偏离表

	序号
	产品名称
	数量
	招标文件技术规格、要求
	投标文件对应规格
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 投标人公章：                   投标代表签字：                            

五、资格证明文件

（一）  营业执照

（复印件并加盖公章）

（2） 法定代表人授权书

致 （招标人）               ：

                  （投标人全称）      法定代表人  （姓名、职务）              授权   （委托代理人姓名、职务）              为本公司合法代理人，参加贵招标人组织的   （招标编号） (项目名称)                      项目的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

     本授权书于     年   月    日签字生效,特此声明。

                                          法 定 代 表 人（签字）：

                                          投标人单位全称（公章）：

                                          日  期：

附：

  委托代理人姓名：（签字）

  职          务：

委托代理人签字：

  详细通讯地址：

  邮 政 编  码：

  传        真：

  电        话：

（三）投标人资格声明
投标人单位：（公章）                                                                           日期：

	单位名称
	
	所属行业
	
	电话
	
	传真
	
	法定代表人
	

	地    址
	
	邮编
	
	企业类型
	
	授权委托人
	

	一、从事本投标产品的制造或销售经验及企业概况
	

	投标人声明
	1.本声明中提供的情况和内容及我方提供的资格证明文件内容完全是真实的。

2.我方提供的（制造商名）的授权函1份正本、6份副本，我方代表该制造商，并受其约束。

	二、单位概况
	注册资金
	         万元       
	职工总数
	人
	上年主要经济指标
	营业总额
	    万元
	出口
	      万元

	
	实收资本
	        万元
	工程技术人员            
	人
	
	
	
	国内
	      万元

	
	固定资产
	原值              万元净值              万元
	长期负债
	万元     
	
	主要产品名称及产量
	

	
	
	
	流动负债
	万元             
	
	
	

	
	占地面积
	           平方米
	房屋建筑面积        平方米
	
	
	

	
	
	
	厂房建筑面积        平方米
	
	
	

	三、主要产品情况
	产品名称
	型号
	生产能力
	四、投标产品中本单位不生产，需从其他单位购买的主要零部件
	主要零部件名
	供货单位的名称和地址

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1.若内容较多，表内空格填不下，投标人可以加添附页。             2.企业类型 是指：国有、股份制、有限责任、私营

    3. 对于制造商，投标人声明栏中第2点不适用。

六、技术方案

自拟
（1）拟投入的主要施工机械设备表
      {招标工程项目名称}        工程





表8.1
	序号
	机械或
设备名称
	型号
规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	额定功率（KW）
	生产能力
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（2）劳动力计划表
             

                        

     




                         {招标工程项目名称}        工程            单位： 人         

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.投标人应按所列格式提交包括分包人在内的估计劳动力计划表。
2.本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。
（3）计划开、竣工日期和施工进度网络图
1.投标人应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。
2.施工进度表可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。
3.施工进度计划应与施工组织设计相适应。
（4）施工平面图
投标人应提交一份施工平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。
（5）临时用地表
             {招标工程项目名称}         工程                       
	用 途
	面 积（平方米）
	位 置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合 计
	
	
	


注：1.投标人应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。
2.若本表不够，可加附页。
（二）项目管理机构配备情况
（1）项目管理机构配备情况表   

（2）项目经理简历表    

（3）项目技术负责人简历表    

（4）项目管理机构配备情况辅助说明资料   
（1）项目管理机构配备情况表
            {招标工程项目名称}         工程




表8.6

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	已承担在建
工 程 情 况

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	原服务单位
	项目数
	主要项目名称

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。             


（2）项目经理简历表
    {招标工程项目名称}工程                          表8.7

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任项目经理年限
	

	项目经理资格证书编号
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工
日期
	在建或已 完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（3）项目技术负责人简历表
  {招标工程项目名称}         工程                           表8.8

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任技术负责人年限
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工

日期
	在建或

已 完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（4） 项目管理机构配备情况辅助说明资料
  {招标工程项目名称}   工程                                 表8.9

	


注：1.辅助说明资料主要包括管理机构的机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。
2.项目管理班子配备情况辅助说明资料另附（与本投标文件一起装订）。
八、售后服务方案
(一)售后免费维保期限；

（二）售后服务体系及配套管理制度；

（三）免费维保期内发生各类故障的保修范围、服务内容及措施；

（四）免费维保期间设备损坏件全部免费更换的承诺；

（五）产品质保期满后各种设备、易耗零配件损坏免费维修只收取更换材料成本费的承诺；

（六）可提供的技术培训方案及其他优惠服务。
[image: image1.png]















































































































































































































































































































































































































































































































































































































[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



