
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

化工行业题目组安全检查表
说明：本《题目组安全检查表》是题目组自行开展安全检查的依据和标准，共计6个内容60条，各题目组组长应指定专人每季度对本组安全情况进行检查，题目组长应对检查的真实性进行认可，综合管理处将随时抽查并将作为年度安全目标考核的重要依据。

题目组：                  时间：                检查填表人：           题目组长签字         （楼层、房间号）：                                                                                      

	项目
	序号
	检 查 内 容 
	具 体 要 求
	是
	否
	不确定

	责

任

制

与

教

育

(一)
	1-1
	各部门安全保卫责任人和安全员是否落实
	各部门的行政领导是本部门安全工作的第一责任人，应确定一名工作人员为本单位安全员，本部门安全工作应有计划安排和记录
	
	
	

	
	1-2
	各组安全保卫责任人和安全员是否落实
	各题目组长是该组的第一安全工作责任人，应确定一名工作人员为本组安全员，本组安全工作应有计划安排和记录
	
	
	

	
	1-3
	各实验室安全防火责任人是否落实
	各题目组长应对所属实验室和部位确定安全防火责任人并随人员变化及时调整（100m2以上实验室应设2人）
	
	
	

	
	1-4
	各级责任人是否向职工进行安全宣传和教育
	各级安全责任人应不定期的对工作人员进行安全教育
	
	
	

	
	1-5
	职工、研究生、临时工、论文生等是否接受过三级安全教育
	新入所各类人员应接受定时的三级安全教育，随时来所时应在综合管理处网页上预先学习相关安全制度和填写《安全教育试卷》
	
	
	

	危

险

化

学

品

(二)

危

险

化

学

品

(二)
	2-1
	使用危险化学品的人员是否了解其危险特性和必要的安全防护知识
	使用人员应了解所用的危险品的特征、燃点、闪点、爆炸极限等，注意防火、防爆，防止灼伤和中毒，熟悉紧急情况下的应急处理
	
	
	

	
	2-2
	使用危险化学品人员是否掌握应急处理方法
	出现问题时应在保证人员防护安全的情况下对泄漏源进行封堵，对液体实行收集处理，要严格控制电源和可能产生后果的行为 
	
	
	

	
	2-3
	实验室是否有安全操作规程
	实验室每个岗位应有安全操作规程并落实相关人员负责
	
	
	

	
	2-4
	盛装危险化学品容器的标签和物品是否相符
	化学品的标签和物品必须相符，标明浓度和使用人
	
	
	

	
	2-5
	易燃液体在实验室的存放量是否超过规定的限量
	闪点≤28℃，如苯、石油醚不得超过三立升，28℃<闪点≤60℃，如丁醚不得超过四立升，连续进行实验的不得超过一天的用量。
	
	
	

	
	2-6
	实验室产生的废弃危险化学品标签和物品是否相符
	标签和物品一定要相符，标明浓度和题目组使用人，送到废溶剂库按指定位置存放，不明弃物处理前务必要通知综合管理处
	
	
	

	
	2-7
	实验室产生的废弃危险化学品是否及时清理
	实验室暂存的废弃危险品不得超过5立升
	
	
	

	
	2-8
	使用剧毒化学品是否按“五双制度”执行
	必须实行双人保管、双人领取、双人使用、双人把锁、双本帐
	
	
	

	
	2-9
	剧毒药品的保管存放是否符合安全要求
	保管存放应具备“三铁一器”――铁门、铁柜、铁锁，报警器
	
	
	

	
	2-10
	剧毒药品废弃物的处理是否安全可靠
	必须注明标签并及时通知综合管理处妥善处理
	
	
	

	
	2-11
	是否经常检查金属钠、黄磷等危险化学品的包装容器
	黄磷应保存在水中，冬天要防冻，金属钠应保存在煤油中，容器防止倾倒，实验室存放的金属钠尽可能最小量并设专人保管
	
	
	

	
	2-12
	非防爆冰箱是否放置易燃易爆危险品
	普通冰箱必须经过防爆设施改造，内部电气触点、控制开关经过妥善处理后后方可存放有机溶剂和样品
	
	
	

	
	2-13
	实验容器或系统在需要动火前是否置换处理
	用水清洗、氮气置换或抽真空后，达到安全条件后通知综合处办理用火手续
	
	
	

	
	2-14
	购买、使用、租用含放射源仪器是否通知综合处
	必须事前通知综合管理处办理相关手续和防护工作
	
	
	

	
	2-15
	退库或报废含放射源仪器是否通知综合管理处
	必须提前通知综合管理处做好放射源的拆卸和销帐工作
	
	
	

	
	2-16
	是否做好每天下班前的各项安全检查
	检查水、气、电、窗、门和化学药品、有机溶剂存放处于安全状态
	
	
	

	特

种

设

备

(三)
	3-1
	使用气瓶人员是否熟悉气瓶和充装气体的特征
	使用气瓶人员应了解所用的危险品的特征、燃点、闪点、爆炸极限等，注意防火、防爆，防止泄漏和中毒
	
	
	

	
	3-2
	使用气瓶人员是否掌握应急处理方法
	出现问题时应在保证人员防护安全的情况下切断泄漏源或关闭气源总阀，保证通风良好 
	
	
	

	
	3-3
	是否做到气瓶专瓶专用
	气瓶应专瓶专用，需要配气时应通知气体库并做好标识，自有气瓶的题目组也应标明和瓶内介质
	
	
	

	
	3-4
	在用气瓶是否在气瓶检验周期内
	腐蚀性介质气瓶2年（氯、氨）、一般性介质气瓶3年（氢、氧），惰性介质的气瓶5年
	
	
	

	
	3-5
	使用的各类气瓶是否固定牢靠
	应有气瓶架或固定卡、链、带等，防止气瓶倾倒
	
	
	

	
	3-6
	易燃、易爆和有毒气瓶是否放置在实验室外
	易燃、易爆和有毒介质的气瓶不得放在室内走廊内（具有单独通风和报警条件的除外），特殊需要应通知综合管理处
	
	
	

	
	3-7
	使用可燃或有毒气体实验室是否安装了报警器
	应安装可燃或有毒气体报警器并经常检查报警器的完好性
	
	
	

	
	3-8
	各类气体管线布置是否规范整齐
	应规范有序，内直径大于25mm的应按压力管道进行设计施工
	
	
	

	
	3-9
	符合规定的压力容器是否办理的注册手续
	具备1、最高工作压力（Pw）≥0.1MPa ；2、内直径（Ф）≥0.15M，且体积(V)≥0.025M3  3、介质为气体的压力容器应按国家相应规定进行设计和制造，使用前应到相关部门进行注册登记
	
	
	

	
	3-10
	气瓶减压阀、压力容器上压力表、安全阀等安全附件是否定期检验
	气瓶的减压阀、压力容器上压力表、安全阀应定期校验，每年至少一次
	
	
	

	
	3-11
	实验用各类反应釜使用前是否做到了安全检查
	应检查反应釜的紧固螺栓、密封圈、压力表、安全阀、泄爆片等是否完好可靠
	
	
	

	
	3-12
	大于一吨的起重设备是否办理了使用许可证
	使用单位应对产品提供的单位进行资质审核，使用前办理注册登记
	
	
	

	
	3-13
	起重设施的安全防护装置是否可靠有效
	随时检查起重设备的限位器等安全装置，两年一次全面检验
	
	
	

	
	3-14
	使用真空泵、滚球机、压片机、混料机等机械设备是否固定和制定了安全操作规程
	设备的地角螺栓必须固定有效，防止挪位设备倾倒。对设备的使用必须制定安全操作规程并有专人负责维护。
	
	
	

	
	3-15
	机械设备的转动部位是否安装了安全防护罩
	必须安装安全防护网和防护罩，并有安全标识提示
	
	
	

	防

火

安

全

(四)
	4-1
	工作人员是否遵守实验室禁止吸烟的规定
	实验室和走廊禁止吸烟，所区环境内禁止吸烟
	
	
	

	
	4-2
	实验室需要用火是否办理了《用火许可证》
	实验室因工作需要动用明火必须通知综合处办理用火许可手续
	
	
	

	
	4-3
	实验室常设用火点是否落实了专人负责
	应落实专人负责检查用火前后的安全
	
	
	

	
	4-4
	实验室的油浴岗位是否配备了防火石棉布
	应配备石棉布并放置在室内灭火器周围或工作人员熟悉的地方
	
	
	

	
	4-5
	100公斤以上的有机溶剂入所是否通知综合处
	应通知综合管理处对存放地点进行认可并落实安全防护责任
	
	
	

	
	4-6
	是否在走廊或防火安全通道上堆积杂物
	走廊和防火通道禁止堆积任何杂物，不得封堵消防安全通道
	
	
	

	
	4-7
	实验室装修改造是否采用了防火材料
	实验室临时装修改造应采用金属龙骨、防火石膏板和其它耐火材料
	
	
	

	
	4-8
	是否经常检查实验室的灭火器材等
	检查安全销完好，重量足，压力在蓝区以上，
	
	
	

	
	4-9
	工作人员是否掌握预防火灾的“四懂四会”常识
	四懂：1、懂得火灾的危险性；2、懂得火灾的预防措施；

3、懂得火灾的扑救方法；4、懂得火灾的逃生方法。

四会：1、会报警；2、会使用灭火器；3、会灭初期火；4、会逃生。
	
	
	

	电

气

安

全

(五)
	5-1
	电气的安装、维修、拆除等是否有专业人员操作
	应请有资格的电工进行操作并对其安装的设备负责
	
	
	

	
	5-2
	仪器设备的接线是否规范整齐
	应使用专用的地线，禁止接到暖气管、水管和煤气管上
	
	
	

	
	5-3
	重要的仪器设备是否设置了安全保护装置
	应安装断电保护装置，防止瞬间断电造成损失
	
	
	

	
	5-4
	使用手持电动工具是否安装了漏电保护器
	手砂轮、电吹风、手电钻必须安装漏电保护器并经常进行实验检查
	
	
	

	
	5-5
	夜间无人看管带电运行的实验装置的安全防范措施是否可靠有效
	应保证实验设施的安全的有效，带电运行的设备应在实验室的外门贴上标识，注明设备名称、实验工艺、使用人、联系方式等内容
	
	
	

	
	5-6
	易燃易爆场所的电气设备是否符合国家规定
	重要的易燃易爆场所的电气设备应达到一定的防爆要求
	
	
	

	
	5-7
	电热设备的温控装置是否可靠有效
	必须安全有效，夜间需要运行无人看守的要按5-5条执行
	
	
	

	劳

动

卫

生

(六)
	6-1
	化学实验室是否有通风装置
	化学实验室应具备基本的通风条件，事故通风应大于10次/小时
	
	
	

	
	6-2
	是否经常检查清理实验室的药品和药品柜药品
	实验室药品标识和帐目应清楚，物品排放有序、及时报废失效药品
	
	
	

	
	6-3
	是否配备了和正确使用的劳动安全防护用品
	有毒工作场所应配置防毒面具并正确佩带和使用，并放置在明显处
	
	
	

	
	6-4
	是否在实验室的冰箱中存放饮料和食品
	实验室用的冰箱中不得存放饮料和食品，存放的物品应有标识
	
	
	

	
	6-5
	实验中排放有毒气体时是否用吸收液中和
	实验产生的氯、氨等尾气必须用碱液吸收处理后方可排放
	
	
	

	
	6-6
	实验室的各类物品摆放是否整洁有序
	物品摆放应该有序，实验后工作台面和现场整洁
	
	
	

	
	6-7
	工作人员是否了解毒物进入人体的三个途径
	毒物侵入人体的主要途径是呼吸道、皮肤和消化道
	
	
	

	
	6-8
	工作人员是否在实验室饮食或存放食品
	应禁止或限制工作人员在化学实验室饮食或存放食品
	
	
	




















































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



